铝锭中Al含量检测过程的不确定度评定

测量过程：铝锭中Al含量检测过程

测量依据：GB/T 1196-2017《重熔用铝锭》

测量设备：直读光光谱仪，Al含量检测量程为0-100%，分辨率0.001%。

数学模型

f=m

式中：f为被测物体的化学成分；m为光谱仪显示的成分数据。

一、 不确定度的来源

测量结果的不确定度来源主要包括标准样品的不确定度、仪器本身的示值误差等。

1． A类不确定度评定

选取纯铝标准样品（BYG0606）中3#，在同等条件下进行5次重复测定，Al测定结果（w/%）如下：

99.715,   99.711,  99.709,   99.718,   99.710

实验标准差   当测量次数为5时，极差系数C=2.33

=0.009/2.33=0.004%

标准不确定度值

u1=s(x)n=0.0045=0.0018%

2． B类不确定度评定

由直读光谱仪本身的示值误差引起的不确定度评定

2019.5.28校准结果为 U=0.002% k=2

u2=Uk=0.001%

二、合成标准不确定度的计算:

uc=u12+u22≈0.002%

三、扩展不确定度的评定：

当直读光谱仪对Al含量测量值为99.60%时，

取包含因子k=2，扩展不确定度为:  U=k×uc=2×0.002% ≈0.004%