附录C

测量过程有效性确认记录

编号: QXSL-CL-2022101

| 测量过程编号 |  | 2022101 | 测量过程名称 | PE给水管壁厚测量 | 测量过程规范编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产质检部 | 测量项目 | 壁厚尺寸 |  | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0-25）mm壁厚千分尺 测量方法：取同一已知标准管壁厚进行6次测量，取其平均值；取2次测量的平均值对测量过程进行有效性确认。 环境条件：10C°- 30C°，湿度20~80%； 测量软件；有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对PE给水管壁厚过程进行有效性确认： 标准壁厚管材：Ф110管材，壁厚为6.6mm。 2021年8月11日进行检测，平均值为6.73mm。 2021年8月12日进行检测，平均值为6.75mm。 公司的（0-25）mm壁厚千分尺的测量过程的相对不确定度为 U=0.02mm E= =0.70≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 张剑辉 日期：2021年8月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  |  | 批准人 |  |