项目编号：0123-2017-2022

审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：山西德隆达电气制造有限公司

审核员：

审核日期： 2022年04月11日上午至2022年04月11日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，企业已将30台测量设备纳入到测量管理体系管理。公司生产技术部负责测量设备全过程管理。 抽查其它校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 抽查由“深圳华量校准检测有限公司”出具的校准证书7份，对应测量设备为： （1）测量设备名称：外径千分尺，型号规格：（0-25）mm，编号：47947，校准日期：2021年6月11日。校准周期间隔12月。证书编号：ZS21072997W。 （2）测量设备名称：游标卡尺，型号：（0-300）mm，编号：6002740658，校准日期：2021年6月11日，校准周期间隔12月。证书编号：ZS21073001W。 （3）测量设备名称：游标卡尺，型号：（0-150）mm，编号：4211053615，校准日期：2021年6月11日，校准周期间隔12月。证书编号：ZS21073000W。 （4）测量设备名称：数显卡尺，型号：0-500mm，编号：405040069，校准日期：2021年6月11日，校准周期间隔12月。证书编号：ZS21072994W。 （5）测量设备名称：数显卡尺，型号：0-1000mm，编号：1905070001，校准日期：2021年6月11日，校准周期间隔12月。证书编号：ZS21072992W。 （6）测量设备名称：游标万能角度尺，型号：（0-320）°，编号：7401390177，校准日期：2021年6月11日，校准周期间隔12月。证书编号：ZS21073004W。 （7）测量设备名称：压力表，型号：0-25MPa，编号：YLB-03，校准日期：2021年6月12日，校准周期间隔12月。证书编号：ZS21068102W。 抽查以上校准证书信息和台账相符。测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 抽查以上测量设备计量确认标识管理发现： 游标卡尺，型号：（0-150）mm，编号：4511053615，未粘贴计量确认合格标识，进一步检查提供有其校准证书和计量确认记录，计量校准和计量确认均符合规范要求，不会有测量不正确风险，且近一年来未发生因使用该测量设备而导致的客户投诉。不符合GB/T1902 2-2003标准中“6.2.4标识”条款的要求。 再抽查其它设备均已进行了计量确认标识的管理，粘贴了计量确认合格证。 查生产技术部提供的2022年4月份《温度、湿度记录表》1份，均已对测量设备使用环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 | 生产技术部 | 不符合01 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“通风槽板隔离条厚度检验过程”的“计量确认过程验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备名称为外径千分尺，型号规格：（0-25）mm，编号：47947，校准日期：2021年6月11日。校准周期间隔12月。证书编号：ZS21072997W。查“通风槽板隔离条厚度检验过程”，其参数要求（8±0.02）mm，已经进行了计量确认及验证，验证方法正确，符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业已识别了主要产品的测量过程22个，建立了《测量过程及控制一览表》，识别出“通风槽板隔离条厚度检验过程”、“支撑块厚测量过程”2个高度控制测量过程，20个一般测量过程。 对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了计量确认，抽查《计量确认过程验证记录表》2份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，符合要求。 查《通风槽板隔离条厚检验过程控制规范》1份，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，并进行了高度控制测量过程的不确定度评定，符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查企业委外的校准服务方1家为“深圳华量校准检测有限公司（机构注册号：CNAS L12971）”，抽查7份测量设备校准证书，量值溯源符合要求，签章资质有效，符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 5 | 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2021年12月31日发出内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意度99%；2021年度外部顾客满意度为96.83%。符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水5496吨，用电541758度。折合69.78吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产技术部 | 否 |