[image: image1.png]



北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0228-2019
现场审核记录

企业名称：_郑州永邦测控技术有限公司_     
审核员： 杨献荣                  审核日期：2019年12月4日 上午至2019年12月5日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	4.0总要求
	公司编制了YB/CX01～20-2019《测量管理体系程序文件》和YB/CLSC-2019《测量管理手册》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询生产部主管王勇、销售部经理彭信治主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。
	生产部 技术部 物控部 服务部 销售部
	否

	3
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2信息资源
	查《受控文件目录清单》企业产品执行标准有：YB/QE-C-01-053-2015、GB/T21117-2007文件等均已受控，有受控标识，符合要求。
公司编写了YB/CX08-2019《记录控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。
抽查：1）“磁致伸缩液位计检验记录”，产品名称：液位计，产品型号：WB-SP300-2870编号：918435检验人员：检验01，核定人员：检验02，日期：2019.11.14。

记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《测量体系记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。
	质量部 生产部
	否

	4
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制了YB/CX09-2019《封印和标识管理程序》。现场抽查生产车间测量设备有：LCR数字电桥 型号TH2816B编号Q6-610-03423;函数信号发生器 型号VC2002编号090964256所抽查设备计量确认状态正确，没有超期未检定校准设备，标识粘贴符合要求。


	质量部 生产部
	否

	5
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？

使用环境条件是否满足要求？
	6.3物资资源
	公司建立YB/CX10-2019《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有15台件测量设备，实行A、B、C分类管理。每年度质量部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。
测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》
企业编制了YB/CX11-2019《测量设备环境控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，符合GB/T 19022-2003 6.3资源管理条款。
	生产部 质量部
	否

	6
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？

	6.4外部供方
	公司建立了YB/CX12-2019《外部供方管理控制程序》文件，公司对外部供方建立了《2019年度外部服务方名录》、《2019年度合格供方名录》、《外部服务和外部供方评定记录》。外部合格供方共11家企业，查：《外部服务和外部供方评定记录》中对测量设备进行检定/校准单位河南省计量科学研究院检定机构的服务进行评价，检定能力范围包括长度、无线电、电磁学计量器具资质满足要求。查：河南省计量科学院所出具检定证书，计量授权机构授权证书：（国）法计（2017）01031号；授权单位：国家质量技术监督局。资质满足要求。符合GB/T 19022-2003 6.4外部供方条款。
	物控部 质量部
	否

	7
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	抽查《控制器主板工作电压测量过程控制规范》和《计量要求导出和验证记录》，现场核实测量设备检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。使用的测量设备均已检定/校准，验证和计量确认。测量设备满足预期使用要求。
查生产部：《测量设备计量确认一览表》，信息记录内容包括：被测参数名称、技术要求、测量设备的计量特性、验证结果等内容，信息记录正确。符合GB/T 19022-2003 7.1计量确认条款。
	生产部 质量部
	否

	8
	抽查企业(3-4)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	公司测量设备委外送检到河南省计量测试研究所进行检定。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查：1、LCR数字电桥 出厂编号：Q6-610-03423，检定证书编号：电学字20190921-1030号，校准日期：2019.09.26，由河南省计量科学院出具校准证书。 2、数显卡尺 出厂编号：806020765，生产厂家：成量，检定证书编号：长字2019090-2423号，检定日期：2019.09.12，由河南省计量科学研究院出具检定证书。                                          3、数字存储示波器 出厂编号：C010397，校准证书编号：无字190903-0110号，校准日期：2019.09.10由河南省计量科学研究院出具校准证书。3份测量设备检定校准证书，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。
符合GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性条款。
	生产部 质量部
	否

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？

	8.2.2顾客满意
	公司建立YB/CX02-2019《顾客满意度收集分析控制程序》，对内部和外部顾客分别采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。
查见：公司有“内部顾客满意度调查表”，调查结果发出6张调查表，收回6张，9项次/张,内部顾客满意度100%，达到内部顾客满意度100%的目标值。

查见：公司按外部“合格供方明录”表，在2019年度向顾客发出11份《顾客满意度调查表》，回收11份，顾客满意度为98%。
	服务部 销售部 质量部
	否

	10
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？

	8.3不合格控制
	查：YB/CX19-2019《不合格控制管理程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证公司确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。
公司2019年11月16日开展内审，内审检查发现2个不符合项,已整改到位，责任部门：生产部和质量部，制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，一周内纠正措施已整改完成。 符合GB/T 19022-2003 8.3不合格控制条款。
	生产部 质量部
	否

	11
	法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制管理
	公司有1台强检测量设备，公司共15台测量设备列入了计量管理工作，制定了《计量器具周期检定计划》。
查《磁致伸缩液位计检验记录》三份，计量单位使用情况符合要求。


	质量部
	否


 1 / 1

