项目编号：0115-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：泰州建源仪表有限公司

审核员：                                     审核日期：2022年03月14日-15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业的产品认证范围进行了扩项：新增了：“NB-IoT”物联网远传水表、超声远传水表、 旋翼式湿式水表。 扩项的产品取得了“计量器具型式批准证书”证书编号：2020FM0003-32,发证日期2021年3月19日。 | 管理层品质部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查JY/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每年及每季度统计一次，查2021年JY/CL-5.3-01《计量工作质量目标完成统计表》已由品质部统计考核，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年12月15日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司六个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个不符合项，按照要求进行了整改，已关闭。2021年12月26日进行了管理评审，会议由企业总经理孙建东主持，根据管理评审内容的要求，管代陆雁飞及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 管理层品质部 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了JY/MP-11-2020《外部方控制程序》，品质部及供销部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准服务方进行评价，企业今年确定合格服务方并建立了合格供方清单，提供了确定的一家测量设备的检定校准机构为泰州市计量测试院，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业扩项产品的检验记录，核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查了“NB-IoT”物联网远传水表的示值误差检定记录（GCJC003），检定日期2021年10月31日，检定结果合格，检验员李春红。抽查了DN15超声波远传水表的示值误差检定记录（GCJC003），检定日期2021年12月11日，检定结果合格，检验员李春红，检定依据：JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》，检定记录保存期三年，符合要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共35台件分A、B类管理，抽查了现场在用的测量设备：水表检定装置：编号805，规格型号LBJ(15-25)mm，检定日期2020.12.19,有效期至2022.12.18； 水表耐压试验台：编号1106，规格型号LS-3B，校准日期2022.3.9,有效期至2023.3.8； 水表检定装置：编号1180，规格型号LS-3B，检定日期2020.9.9,有效期至2022.9.8； 水表检定装置（称重传感器）：编号123-2，规格型号AM1型，检定日期2020.12.19,有效期至2022.12.18； 检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业水表检定时对环境温度有要求，现场配备了两只温湿度计，且均在有效期内使用，满足要求。 测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 企业已建立了一个计量标准“冷水水表检定装置”，代码12317100，发证日期2021年4月7日，有效期至2026年4月6日，此计量标准主要的用于企业产品的成品出厂检定。 企业的测量设备全部委外检定校准，抽查了8份检定校准证书，检定校准单位为泰州市计量测试院，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 生产部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 审核组查看了已识别10个测量过程，其中2个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，检查了水表的密封性试验、水表示值误差检定过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（水表耐压试验台、水表检定装置）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见水表示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来新增了产品，但未有新增重要测量过程。 企业将从配件的尺寸测量、密封圈硬度检测、环境检测、水温度监测、水表的密封性试验、水表示值检定等测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，审核组重点检查了重要测量过程--水表示值误差检定过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：水表示值误差检定过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见水表示值误差检定过程《测量过程控制检查表》及附件《水表示值误差检定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了JY/MP-16-2020《顾客满意收集分析控制程序》，2021年品质部进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为98%，达到目标≥95%的要求。供销部负责外部顾客满意度调查，目标为90%以上，实际满意度为99%，满足要求。 | 供销部 品质部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件水表示值误差检定过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况： 检查生产部现场在用的FLUKE的数字万用表CAT Ⅲ ，编号；34553196WS，未列入《测量设备台帐》管理，且未检定、校准，不满足标准6.3.1条款的要求。 企业采取了纠正措施：提供了《测量设备台帐》已将以上数字万用表列入管控，并进行了量值溯源，提供了校准证书，校准日期2022.3.2，有效期至2023.3.1，由社会法定计量检定校准机构：泰州市计量测试院进行校准，满足要求。 上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层品质部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水、电，2021年1月-2021年12月能耗为 0.211tce,企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 14 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业有强制检定的测量设备四台（冷水水表检定装置），均在有效期内使用。 | 品质部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 管理层供销部 | 否 |
| 16 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构的变更情况： 企业的生产地址变更为：泰州市高港区刁辅街道民营工业园N4 号； 企业的产品认证范围扩项：新增了：“NB-IoT”物联网远传水表、超声远传水表、 旋翼式湿式水表。 扩项的产品取得了“计量器具型式批准证书”证书编号：2020FM0003-32,发证日期2021年3月19。 | 管理层 | 否 |