项目编号：0035-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：山东心传矿山机电设备有限公司

审核员：

审核日期：2022年02月28日上午～ 2022年03月01日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 查JL-9.1.2-1《顾客满意度调查分析报告》表明：企业2021年6月分别发出内、外部顾客满意度调查表5份、4份，全部收回，内、外部顾客满意度分别达到97%、100%，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 质量部 生产部 综合部 营销部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项有具体指标、可测量的质量目标，并分解到5个部门：生产部、质量部、技术部、综合部、营销部分别2项、3项、1项、2项、1项质量目标。质量部负责检查统计质量目标完成情况，查2021年《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，按季度统计，各部门的质量目标均已完成。符合要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2021年7月15日单独召开了测量体系管理评审会议，会议由总经理潘波主持，管理者代表潘帅及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。 评审输入包括：测量管理体系内审的结果、内外部顾客对企业产品/服务反馈的信息、质量方针及目标的可行性等6个方面的内容。 会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求。 | 管理层 质量部 生产部 综合部 营销部 技术部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查出厂编号为17085823，规格型号为（0-25）mm的外径千分尺，检定日期为2021年07月07日，处于有效检定状态，有计量确认状态标识，符合要求。 查出厂编号为3808，规格型号为SLCO-15N的量仪测力仪，校准日期为2021年07月07日,有计量确认状态标识。测量设备的相关信息与校准证书台账信息一致。校准机构为“济宁市计量测 试所”，其计量检定机构授权证书号为（鲁）法计（2018）37008号。符合要求。抽查的6份检定/校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测 量设备溯源抽查表》。 企业建立了XCKS/CX11-2019《测量设备环境控制程序》，规定了对测量设备所处的环境的控制要求。查2022年2月的《计量室温湿度记录表》表明，环境温湿度满足要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查企业的主要原材辅料《合格供方名录》，共23家供应商。抽查编号为XC-06-03的《供方评价表》，对九芯端子、接线柱等原材料的供方“无锡煤科电器有限公司”从供方的资质、技术力量、产品质量、质保交付能力等9个方面进行了评价，评价日期为2021年3月1日，评价结论为：同意作为本公司的合格供方。符合要求。 查测量设备的《合格供方名录》共计4家供应商，抽查编号为XC-08-03的《供方评价表》，对光栅式指示表检定仪的供方“北京德上科技有限公司”从资质、业绩等4个方面进行了评价，评价结论为：列为合格供方。符合要求。 经查企业的检定校准服务供方为1家。 查质量部，未对检定校准服务方“济宁市计量测试所”进行持续的供方评价。不符合GB/T19022-2003标准条款“6.4外部供方”的要求。 | 质量部 | 不符合01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量 确认 | 抽查关键测量过程：排沙泵转子下端外径尺寸测量过程，测量过程识别正确，使用的测量设备为（0-25）mm的外径千分尺，检定日期：2021年07月07日。查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》，验证日期2021年07月09日，验证方法正确，符合要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 查已识别的关键测量过程：“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已检定并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 技术部 质量部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业制定了2021年《测量管理体系内部审核计划》，于2021年6月15日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，出具了1个不符合项，涉及认可准则“7.3.2溯源性”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改。不符合项关闭。 | 质量部 生产部 综合部 营销部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。抽查关键测量过程的“监视记录及控制图”显示，已对“排沙泵转子下端外径尺寸测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度监督审核时出具的不符合项为： 01：抽查质量部的测量设备校准证书，其中编号93718,1.6级（0-6）MPa的压力表，校准日期为2020.3.23，校准周期6个月，已超期，未继续溯源。不符合GB/T19022-2003标准中 7.3.2条款要求。 经确认上述1项不符合已进行原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。 | 质量部 生产部 综合部 营销部 技术部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业《测量管理体系内审不符合项报告》，对2021年6月15日内审过程中发现的1个涉及“7.3.2溯源性”的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，内审员潘帅于2021年07月10日进行了有效性验证，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 质量部 生产部 综合部 营销部 技术部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法 制要求 | 查编号XC/BG8.2.4-1《零部件工序检验记录单》，编号XC-13-03《进厂物资检验记录单》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 生产部 质量部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水19380吨，用电210.34万度。折合260.2吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |