项目编号：0195-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：攀钢集团成都钢钒有限公司

审核员：                          审核日期：2022.3.25

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》共845台测量设备，按照分类建账管理。根据公司编制的《溯源性管理程序》进行溯源。详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查编号为1245157的压力变送器2020.12.24日检定合格，证书编号：20004136173，检定单位：成都市计量检定测试院。查出厂编号为LAB的直读光谱仪2021年06月04日检定合格，证书编号：21005685786，检定单位：成都市计量检定测试院。现场标识、台账信息和证书一致。 现场查理化中心，发现理化中心实验室使用的温湿度表，没有进行每天现场环境温度、湿度记录。不符合不符合GB/T 19022-2003标准6.3.2环境 条款的要求。 | 理化中心 技术服务中心 生产车间 | 不符合01 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，供销室对主要外部供方进行了评价， 查2021年12月5日对成都市计量检定测试院的评价记录，符合要求 | 理化中心 技术服务中心 生产车间 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 公司的测量过程有：进厂物资重量、天然气生产管道流量检测过程等15个测量过程，均有识别。抽查关键测量过程：钢管表面硬度检测过程，配备的洛氏硬度计 经有成都市计量检定测试院检定，检定证书号:21006206158,有效期：2021年7月22日，在有效期内，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 祥见附件《钢管表面硬度检测过程计量要求导出及验证记录表》 | 理化中心 技术服务中心 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，查，测量过程一览表，公司对测量过程进行了识别，采用《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，信息量全，公司识别了15项测量过程，分为重要测量过程和关键测量过程，其中1个关键测量过程。 查《钢管表面硬度检测》测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。 | 理化中心 技术服务中心 生产车间 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《钢管表面硬度检测》等关键测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 理化中心 技术服务中心 生产车间 | 否 |