测量过程有效性确认记录

 编号: BST/CL-03-02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 21 | 测量过程名称 | 台秤称重检测 | 测量过程规范编号 | BST/CL-03-01 |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 重量 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：TGT-500A型台秤测量方法：称重采用直接测量法，将样品置于台秤平台上，将调整台秤指针，待指针平衡后，台秤显示被测量数据。环境条件： 常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。其他影响量：无  |
| 有效性确认记录:用标准试块250kg 对台秤的检测过程有效性进行确认：2022年2月24日用台秤对标准试块对进行三次称重检测，平均重量为Y1=250.04kg2022年2月25日用台秤对标准试块对进行三次称重检测，平均重量为Y2=249.74kg, 公司的台秤的测量过程的不确定为 *U*=0.4kgEn= =0.75≤1 当En≤1时，此测量过程有效。确认人员：张强 日期：2022.2.25 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |