项目编号：0108-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：安徽国登管业科技有限公司

审核员：                                       审核日期： 2022年04月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 远程审核中，了解到自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 远程审核中，检查了企业提供的“国家企业信用信息公示系统”内容，显示企业在经营信息、行政处罚信息、严重违法信息方面，无异常信息。 产品无新增产品。 | 管理层质检部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 远程审核中：查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查了2021年度及2022年1季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 远程审核中，检查了企业提供的内审资料：企业每年进行一次内审，于2022年03月（15-16）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司相关部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改。 远程审核中，检查了企业提供的管评资料：2022年03月19日进行了管理评审，会议由公司的总经理李伟利主持，管代李娟及各部门汇报了测量体系各项工作的运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进措施表，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 质检部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件聚乙烯熔体流动速率测试过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 去年对企业外审中未发现不符合项。 远程审核中，检查了企业内审中的不符合项的整改情况，对纠正措施有效性进行了远程确认验证，不符合项整改完成，已关闭，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层质检部 | 否 |
| 7 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了GD/MP-12-2019《外部方控制程序》，质检部和供销部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。远程审核中检查了今年企业确定的检定、校准机构为深圳中恒检测技术有限公司和安正计量检测有限公司，收集了这两家校准公司的资质：实验室认可证书CNASL7054、CNASL9002及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 8 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 远程审核中，检查了企业的测量设备台帐共29台件分A、B类管理，抽查了现场在用的测量设备：编号GD-CL-005，规格型号TLD-20，电子拉力试验机，校准日期2022.3.20,有效期至2023.3.19；编号GD-CL-006,规格型号XGNB-N-AC管材耐压爆破试验机，校准日期2022.3.20,有效期至2023.3.19；编号GD-CL-016，规格型号(300-600)mm外径精密π尺，校准日期2022.3.20,有效期至2023.3.19；编号GD-CL-028，规格型号KXJJ-50GA，管材简支梁冲击试验机, 校准日期2022.3.20,有效期至2023.3.19；提供了以上现场的测量设备的计量确认合格标识照片与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求，配备的温湿度计及空调，检查了温湿度计的校准证书，在有效期内使用。测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部生技部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 远程审核中，查看了已识别的重要测量过程，断裂伸长率检测过程、聚乙烯熔体流动速率测试过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子拉力试验机、熔体流动速率仪及电子天平）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见聚乙烯熔体流动速率测试过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 远程审核中，审核组重点检查了编制的《测量过程及控制一览表》，企业一年来未有新增重要测量过程。检查了已识别的聚乙烯溶体流动速率测试、断裂伸长率检测、管材长度测量等重要测量过程，抽查了其中重要测量过程--聚乙烯熔体流动速率测试过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，符合标准的要求。 | 质检部生技部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 远程审核中：查企业编制了GD/MP-02-2019《顾客满意收集分析控制程序》，2022年02月24日质检部对企业内部顾客进行了满意度调查，内部顾客满意度为96.25%，达到目标95%的要求。管理层供销部（销售）负责外部顾客满意度调查，目标为98%以上，实际满意度为100%，满足要求。 | 管理层供销部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水，2021年04月份至2022年03月份用电量7700380kW.h、用水量12867t3，总能耗947.5tce，不是重点用能单位，能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 行政部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 远程审核中，抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业无强制检定的测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 生技部 行政部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 管理层供销部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 远程审核中，抽查产品的销售合同，合同编号GDGY202203005，签订时间2022年03月05日，产品名称：PE管材，数量4050米（9米/根），核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 否 |