编 号：0103-2017-2019

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 柔性复合塑料高压输送管水压密封试验 | | | 被测参数要求(含公差) | | | 15+1MPa | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | TDZ/CL-04柔性复合塑料高压输送管水压密封试验测量过程控制规范 | | | | |
| 计量要求导出方法（可另附）   1. 量程的确定：柔性复合塑料高压输送管水压密封试验压力15-16MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程20%～80%的要求，选用量程为0～25MPa压力表可以满足要求。 2. 最大允许误差的确定：柔性复合塑料高压输送管水压密封试验的压力表＜±2%，图纸规定。 3. 测量设备的允差：准确精度等级1.6级,测量设备的最大允差为25MPa×(±1.6%)=±0. 4MPa。   测量设备的检定:准确度等级1.6级，0～25MPa压力表于2019年10月18日 检定，结果：符合1.6级要求。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | | 测量设备名称 | 型号规格 | | 设备特性  (示值误差等) | 校准证书  编号 | | 校准日期 |
| 压力表 | (0-25)Mpa | | ±1.6% | 19003583 | | 2019.10.18 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 计量验证记录   1. 准确度等级1.6级，0～25MPa压力表符合图纸规定的水压密封试验所用的压力表的准确度等级＜±2%及压力为15MPa的测量过程计量要求。 2. 验证合格证书及标识：该压力表通过计量确认合格后，填写计量确认验证纪录并粘贴确认标识。   验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字：王晓雨 验证日期：2019年11月28日 | | | | | | | | |
| 认证审核记录：   1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求？ 2. 计量要求导出方法是否正确？ 3. 测量设备的配备是否满足计量要求？ 4. 测量设备是否检定/校准？ 5. 测量设备验证是否正确？   审核员意见：  该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。  企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 | | | | | | | | |