编号：0103-2017-2019

审核员现场监督审核记录

企业名称：大庆市天德忠石油科技有限公司

审核员： 张龙光                                      审核日期： 2019年12月1-2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为张淞源，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和成品检验。 企业体系已经建立2年，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：质量技术部、生产部（生产车间）、采购销售部、办公室。 查TDZ -CL/CX-05-2017《测量管理体系管理手册》，测量职能机构归口部门质量技术部，负责人刘中伟，检验员王晓雨，经询问相关工作要求，均能清楚本岗位职责。 | 管理者代表质量技术部 办公室 生产部 采购销售部 | 否 |
| 3 | 了解企业建立测量管理体系以来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 | 企业建立测量管理体系两年来运行情况正常，质量技术部共识别13个测量过程，新增测量过程1个，“柔性复合塑料高压输送管水压密封试验”为高度测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查：顾客满意度调查表7份，顾客满意度为100%。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 企业营业执照发生变化，认证产品范围扩大。增加了测井仪器及配件、防砂筛管、抽油杆及油管扶正器、柔性复合塑料高压输送管、电热器材（防爆温度控制器，防爆温度控制箱、防爆电源接线盒）电加热产品（防爆自限温电热带、防爆恒功率并联电热带、防爆恒功率串联电热带）的设计开发，生产和服务；紧固件（螺栓、螺母、螺柱，垫片、销）、机械密封等产品；增加产品后，公司体系管理部门编制和修改了测量管理体系方面的有关控制文件，文件能够有效控制。管理者代表、组织结构没有变化。 | 管理者代表 办公室 质量技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及6项质量目标。公司领导层重视测量管理体系各项工作，在管理评审中对公司的质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标及测量管理体系的运行是有效的。因公司规模小，没有将质量目标分解，计划每年年终对目标的完成情况进行汇总考核。 | 管理者代表办公室 质量技术部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2019年11月29日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理张虎主持，管理者代表张淞源汇报，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中加强计量器具的管理，加强日常检验检测指导书和记录，做好人员培训工作的问题，落实了整改部门。 | 管理者代表/办公室/质量技术部/ | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1 人力资源 6.1.1 人员职责 6.1.2 能力和培训 | 企业通过《测量管理体系手册》和《测量管理体系计量职能管理程序》以测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。现场提问管理者代表、质量技术部、办公室等管理人员基本了解自己的职责。 质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2019年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 | 质量技术部 办公室 | 否 |
| 7 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：执行标准：GB/T 699-2015《碳素结构钢》、 GB/T3077-2015《合金结构钢》标准有效，均受控。 编号：JL-8.2.4-03防砂筛管检验记录等受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质量技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。识别并确认。目前没有涉及测量软件。 | 质量技术部 | 否 |
| 9 | 核对1-2个记录，查记录是否得到有效控制 | 6.2.3 记录 | 编制TDZ-CL/CX-07-2017《记录控制程序》；查编号TDZ/QR-8.2.3封隔器检验记录，产品型号60-15高压输送管，主要检查项目：外径、壁厚、外观，压力密封检验；检验结果：合格，检验员王晓雨，检验日期2019.10.16。查M27螺栓成品检验记录，主要检查项目与检验指导书要求相符，检验结果：合格。检验员王晓雨，检验日期2019.11.22；查并联电热带，检测项目：外观、电阻、功率、导线直径等，检验结果：合格。检验员王晓雨，检验日期2019.10.27。 | 质量技术部 | 否 |
| 10 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性 | 企业有标识管理程序文件，测量设备已进行计量合格确认。查编号为50537（0-300）mm游标卡尺、17485（50-600）mm内径千分尺、编号为300A17塞尺（规格0.02-1.00mm），HB-3000布氏硬度计，均检定有效，台帐相关信息与检定证书一致，标识符合要求。该企业测量设备无特殊使用环境要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 11 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质量技术部建立了合格外部供方名录并对供方资质进行了2019年度评价，资质主要包括营业执照和9000证书，提供检定服务的外部供方符合要求。抽查两份外部供方资质，对供方评价客观，符合规定。测量设备经过大庆油田计量检定测试所，满足测量要求。但是，公司计量器具由沈阳计量测试院进行检定/校准服务，公司未对沈阳计量测试院进行评价，并记录评价结果。不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款“……应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。”的规定要求。属于次要不符合项。 | 质量技术部 | 次要不符合01 |
| 12 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1 计量确认 7.1.4计量确认过程记录 | 企业识别了13个生产过程的测量要求，对重要测量过程扶正块硬度测量导出了计量要求，对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。企业编制了TDZ/CL-19-2017《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备，按文件要求进行控制，经确认的不合格，标识隔离，并记录，不合格评审后处置。 | 质量技术部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 7.2测量过程 6.3.2环境 | 企业新增关键测量过程1个。 企业共识别了13个生产过程测量要求，企业对柔性复合塑料高压输送管水压密封试验测量进行计量要求的导出及验证。编制了控制规范，抽查了2019年11月TDZ/CL-04《柔性复合塑料高压输送管水压密封试验过程控制规范》，对柔性复合塑料高压输送管水压密封试验测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监测，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量技术部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了TDZ/CL-16-2017《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了井口法兰密封槽尺寸测量过程等测量过程不确定度评定方法正确。 | 质量技术部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》。对顾客满意度进行调查，抽查了6份《顾客满意度调查表》顾客满意率达100%，达到企业制定的质量目标。 | 采购销售部 | 否 |
| 17 | 企业几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2019年11月25日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表/办公室/质量技术部 | 否 |
| 18 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了TDZ/CL-18-2017《审核和监视管理控制程序》。该企业对计量确认过程和测量过程能够按照计划要求每年进行，对过程中所涉及的99台测量设备均能够按照周期进行检定，并对涉及关键测量过程的测量设备进行有效性确认，满足其使用要求。 查：对关键测量过程“柔性复合塑料高压输送管水压密封试验测量过程”记录显示:2019年6月到2019年11月用压力表对柔性复合塑料高压输送管水压密封进行检测，比对数据均满足测量过程技术要求。 | 质量技术部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对2019年监督审核中发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改，在规定时间内完成。跟踪验证满足要求，不符合项已关闭。本次审核检查其不合格控制实施可控有效。 查编号为201911001的纠正预防措施实施表，对不合格情况进行原因分析，并制订纠正措施，部门发现的纠正和预防措施控制按照《持续改进控制程序》执行。 | 质量技术部 | 否 |
| 20 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司对2019年补充内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施，整改关闭。 审核组对公司2019年二次监督审核发现问题的整改材料，完成情况及纠正措施进行有效性查验，确认公司监督审核中发现的1个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。 | 质量技术部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业制定了《计量器具管理台账》，企业99台件测量设备列入计量确认，无强检计量器具。对计量器具进行分类管理。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合要求。抽查电热带、温度控制器、温度控制箱三份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 办公室 质量技术部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年1月-2019年11月用电36.58吨标准煤。不是耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 23 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台（水表、电表），已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 24 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，由当地供水、供电部门定期抄表进行能源统计。 | 办公室 | 否 |
| 25 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 办公室 | 否 |
| 26 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）企业用于中国石油天然气集团有限公司、大庆油田、辽河油田、西部钻探、长庆油田招投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 采购销售部 | 否 |