**测量设备溯源抽查表**

编号：0228-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 杭州双成供水设备有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 检验部 | 接地电阻  测试仪 | SCJC-01  (1154935) | WB2678A | 5级 | 接地导通电阻测量仪检定装置  数字多用表 Urel=0.002% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 生产部 | 耐电压  测试仪 | SCJC-02  （1172240） | WB2672 | 5级 | 数字高压表 ACV:Urel=0.33% k=2  DCV: Urel=0.16% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | SCJC-03  (37455) | 0-150mm | ±0.03mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 检验部 | 数字万用表 | SCJC-05  (996434109) | 88E | DCV: ±0.5%  ACV: ±0.8%  DCI:±0.8%  ACI: ±1.0% | 多功能校准源  其中：DCV:Urel=0.0004%  ACV;Urel=0.007%  DCI:Urel=0.001%  ACI:Urel=0.04%  k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 检验部 | 绝缘电阻表 | SCJC-04 | ZC25-4 | 10级 | 兆欧表检定装置  0.2级 | 温州市计量科学研究院 | 2021.5.7 | √ |
| 商务部 | 声级计 | SCJC-10  （200522043） | UT353 | ±1.5 dB | 声校准器  2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.5.8 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由检验部负责溯源。公司测量设备全部委托温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由行政办保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年03 月10 日~03 月10 日  审核员签字：  部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。