项目编号：0228-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：杭州双成供水设备有限公司

审核员：                                             审核日期： 2022.03.10

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增产品。 | 管理层检验部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查HZSCCL-SC-2020《测量管理手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，由检验部对各部门落实质量目标进行督促检查，查2021年质量目标按规定的内容和时间已进行了统计考核，完成情况较好，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 检验部 商务部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年11月（18-19）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司6个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现一个不符合项，已经按照要求进行了整改。2021年12月15日进行了管理评审，会议由公司的总经理吴炜岚委托管理者代表陈爱将副总主持，管代及各部门汇报了测量体系各项工作的运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，并制订了测量体系持续改进措施表，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 检验部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件不锈钢板成分（Ni含量）检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 检验部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况： 检查检验部新购置的一台手持式光谱分析仪，型号为True X 800, 出厂编号为1011649 ，未列入测量设备台账，且未送检，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。 企业采取了纠正措施：提供了编号1011609，型号Truex 800便携式光谱仪的校准证书：证书号LA202112300091,校准日期2021年12月30日，有效期至2022年12月29日，满足要求。 上年审核确定的一个不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 检验部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层检验部 | 否 |
| 7 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了HZSCC-CX12-2020《外部方控制程序》，检验部及行政办每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准服务方进行评价，企业今年确定合格服务方并建立了合格供方清单，提供了确定的二家测量设备的校准机构为温州市计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 检验部 行政办 | 否 |
| 8 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共14台件分A、B类管理，抽查了现场在用的测量设备：编号SCJC-01，规格型号WB2678A，接地电阻测试仪，校准日期2021.5.8,有效期至2022.5.7；编号SCJC-03,规格型号0-150mm游标卡尺，校准日期2021.5.8,有效期至2022.5.7；编号SCJC-10，规格型号UT353声级计，校准日期2021.5.8,有效期至2022.5.7；编号SCJC-08，规格型号0-2.5MPa,1.6级压力表, 校准日期2021.11.8,有效期至2022.5.7；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备对使用环境无特殊要求，测量设备的有关信息和检定校准证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 检验部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业一年未来有新增重要测量过程，审核组查看了已识别18个测量过程，其中10个重要测量过程，原材料不锈钢板厚度检测、成分含量检测、产品性能（绝缘电阻检测、接地电阻检测、耐电压检测）等过程，编制了《测量过程及控制一览表》抽查了原材料不锈钢板成分含量检测过程及厚度检测过程、绝缘电阻检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（外径千分尺、便携式光谱仪、绝缘电阻测试仪）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见不锈钢板成分（Ni）检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 检验部 | 否 |
| 10 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 审核组重点检查了重要测量过程--不锈钢板成分（Ni）检测过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：不锈钢板成分（Ni）检测过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见不锈钢板成分（Ni）检测过程《测量过程控制检查表》及附件《不锈钢板成分（Ni）检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 检验部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了HZSCCL-CX02-2020《顾客满意收集分析控制程序》，2021年检验部进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为98%，达到目标≥95%的要求。销售部负责外部顾客满意度调查，目标为98%以上，实际满意度为98.5%，满足要求。 | 管理层销售部 检验部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 2021年1月-2021年12月能耗为：用电：39956 kWh,；用水140t，共计能耗：587.798tce。企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业无强制检定的测量设备。 | 检验部 行政办 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。 | 管理层商务部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及机构无任何变更。 | 行政办 | 否 |