编     号：0226-2019

现场审核记录

企业名称：江苏天宇石化冶金设备有限公司

审核员：  吴素平                    审核日期： 2019年12月16日至2019年12月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理任命副总经理沈辉为管理者代表 。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料检验、生产过程质量控制和产品出厂检验，满足要求。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项领导责任职能，管理者代表14领导责任职能，计量职能部门负责实施的11项职能。 企业把原材料检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 质检部办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业原材料检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查TYSH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至企业各部门，8月份至11月份由质检部统计、考核，都均能达标。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年11月15日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理黄彬主持，副总经理兼管代沈辉汇报了体系运行情况，各部门汇报了相关的测量体系的工作情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，管理评审输出了一项整改内容计量人员需考虑做好人员梯队建设，并制订了责任部门办公室、实施对策：1）由质保部协同办公室列出重要测量岗位，确定培养人员名单。2）制定2020培训计划，确定培训机构，按计划送专业机构培训，并评价培训效果，预期完成日期2020.3月，满足要求。 | 管理层 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。综合管理部制定了各类人员能力要求，编制了测量人员情况一览表，体系相关人员58人，计量人员12人。抽查了企业制定的2019年测量管理体系员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，检查2019年全公司的员工培训计划（JSTY/MR-04-01(A)），其中测量体系培训5项，抽2019年10月13日的测量体系的标准培训，JSTY/MR-04-02(A)培训记录，通过问卷笔试对培训效果的有效性进行了评价，满足目标要求。抽查人员资质：无损检测人员徐赛勇，证书编号320626197611191217，检测项目：渗透检测Ⅱ级、磁粉检测Ⅱ级、发证日期2019年11月20日，有效期至2024年12月；检测项目：脉冲反射法超声检测中级（Ⅱ级）（有效期至2020年10月）、射线胶片照相检测中级（Ⅱ级）（有效期至2020年10月）、发证单位;江苏省市场监督管理局。 特种设备操作工赵丰，证书编号32062619740304401X,作业项目代号GTAW-FeⅡ-6G-5/57-FefS-02/11/12 ,有效期至2022年7月12日,发证机关南通市质量技术监督局。计量人员范小燕，计量管理员证书编号[苏]计管证FJG字第19207号，有效期至2022年9月20日，测量体系内审员证书编号量计内字第19070号，有效期至2022年11月07日，人员资质满足要求。 | 质检部办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系控制程序共21个TYSH/MP-（01～21）-2019《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准为GB150. 1～ 150.4-2011《压力容器》及释义、NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》、JB/T 4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》、NB/T 47013.1～6-2015《承压设备无损检测》、HG/T 20582-2011《钢制化工容器强度计算规定》、HG/T 20585-2011《钢制化工容器技术规定》，HG20660-2000《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危害程度分类》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 质检部办公室 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了TYSH/MP-06-2019《测量管理体系软件管理控制程序》，有关对测量软件的管理要求做了规定。检查下料车间8月份投入使用固定式等离子切割机，此切割机通过方菱数控F2100软件系统进行运行控制，但目前未按体系要求对此测量软件进行识别和监控，以确保其持续使用的适宜性,不符合要求。 |  | 次要 不符合项 01 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 6.2.4标识 | 公司编制了TYSH/MP-09-2019《测量设备控制程序》、TYSH/MP-12-2019《封印标识管理程序》、TYSH/MP-10-2019《测量环境管理程序》中规定了对测量设备的管理、测量设备计量确认标识管理、测量设备的使用环境的要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账》及《测量设备周期计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐（A类、B类、C类）共有190台件。测量设备按A、B、C类分类管理。企业的测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认状态标识。企业的产品焊接用的焊条室有温湿度环境要求，配备了温湿度计；大型检测设备X射线探伤仪的使用环境主要是防辐射，探伤间防辐射的使用条件及环境满足要求。 抽查:编号4066X射线探伤仪，检定日期2019年12月3日，有效期至2020年12月2日；编号50430083060,CTS-22A超声波擦伤仪，校准日期：2019年12月3日，有效期至2020年12月2日；编号960,WE-600A，液压式万能试验机，校准日期2019年2月28日，有效期至2020年2月27日；编号19423，JB-300B冲击试验机, 校准日期2019年7月12日，有效期至2020年7月11日。 现场在用的测量设备的计量确认合格标识完好，台账信息和证书一致，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.2计量确认间隔 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的了TYSH/MP-12-2019《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业目前暂无需要调整间隔的测量设备，也没有需要封印的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的TYSH/MP-13-2019《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别25个测量过程，从产品压力容器的生产工艺流程识别：钢材尺寸检测、生产过程中焊接尺寸、性能（探伤检测、硬度检测）、设备压力试验、成品检测、设备油漆厚度检测等），编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对关键测量过程进行管理。抽查5个关键测量过程（外协件中心距尺寸检测、生产过程中焊接高度尺寸检测、性能探伤检测、设备压力试验、油漆厚度检测）中的压力容器的焊缝高度测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 详见《测量过程控制抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的TYSH/MP-14-2019《测量不确定管理控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了压力容器的焊缝高度测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高计量标准，所有在用的测量设备全部委外检定、校准。外部服务方共二家：启东市综合检验检测中心、南通市计量检定测试所，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业质检部采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为≥80%，实际为100%,企业的外部顾客满意度调查是由销售部负责，采取《外部顾客满意度信息统计表》的方式对外部顾客进行满意度调查。外部顾客满意度满足要求，顾客的计量要求均能满足顾客要求。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年10月18日-19日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了2个一般不符合项和6个观察项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者 代表 质检部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的TYSH /MP-12-2019《计量确认管理控制程序》和TYSH /MP-13-2019《测量过程管理程序》中规定了对计量确认过程和测量过程监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质检部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在TYSH /MP-18-2019《不合格管理控制程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程，不合格测量设备的管理，满足要求 | 质检部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的TYSH/MP-19-2019《持续改进控制程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质检部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位。企业强检计量器具3台，主要用于空压机上安全防护的，抽查90063410，2.5级,(0-1.6)MPa压力表,检定日期2019.9.17,有效期至2020.3.16,在有效期内。无定量包装产品。 | 质检部 | 否 |