目编号：0107-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：河南省鑫属实业有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年03月12日下午至2022年03月13日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照发生了变化：法定代表人由李璐璐变更为申剑。 注册地址发生了变化：由郑州经济技术开发区第二十二大街西、航海东路北中兴节能环保产业园第6幢变更为 河南省郑州市上街区衡山路石嘴商务楼13楼1305房间 。 企业生产经营地址发生了变更：由郑州经济技术开发区第二十二大街西、航海东路北中兴节能环保产业园第6幢 变更为河南省郑州市上街区汝南路1号。见附件《营业执照》。 企业组织机构和人员未发生变更。 企业测量管理体系认证范围未发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查SXCL-BG-2105《2021年度测量管理体系客户满意度调查工作计划》、SXCL-BG-2103《2021年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，2021年12月共发出外部客户满意度调查表4份，内部客户满意度调查表8份，共发出客户满意度调查表12份,顾客满意度为98.25%。已达到目标值。 企业已识别出了25个测量过程、9个重要测量过程，其中关键测量过程1个为 “臭氧校准仪臭氧浓度标定过程标定过程》。公司已识别300件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查“运维合同”1份、“技术服务项目合同书”1份、“环境空气臭氧二级校准报告”1份。售后部、商务部、质控部及工程部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 综合管理部 质控部 售后部 商务部 运维部 工程部 监控部 仓管部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。 查《2021年测量管理体系年度质量目标分解计划》和《2022年测量管理体系年度质量目标分解计划》各1份，已对企业8个部门进行了分解，抽查综合管理部分解了3项质控部分解质量目标5项，运维部分解了4项，仓管部分解质量目标2项，售后部商务部分解了2项。符合要求。 查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年度1月-2022年2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 质控部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年8月6日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及8个部门汇报了体系运行情况。 抽查管评输入报告8份，包括2021年度测量管理体系运行情况报告、人力资源及培训情况报告、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况报告、测量设备溯源及管控报告、外部供方管理报告、客户满意调查报告、改进报告等，覆盖了企业8个部门。会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出改进建议，包括包括进一步加大关键质量控制点上测量设备的管理和测量过程控制及对审核发现的问题跟踪验证等方面，企业落实了责任部门并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质控部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有300台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号为23376的空盒气压表（校准日期为：2022年1月12日）、出厂编号为01K1952的数字温湿度计（校准日期为：2022年1月12日），均处于有效管理状态，已粘贴计量确认状态标识。检定校准机构为 “宁夏计量质量检验检测研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01016）。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查 “出厂编号CM19527098臭氧校准仪”校准证书（校准日期为：2022年1月16日）、出厂编号230089质量流量计（校准日期为：2022年1月21日），检定校准机构“中国环境监测总站（国量标环境2017年第001号）”。签章资质有效。符合要求。 企业测量设备全部外送校准。抽查5份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查现场使用的型号规格FYTH-1的“便携式数字温湿仪”和《2022年3月质控实验室设备使用记录表》1份，对环境持续监控。测量设备使用环境条件满足要求。 查实验室编号为01K1952的“数字温湿度计”，未粘贴计量确认标识。查该设备的校准证书，校准日期为2022年1月26日，已完成校准。不符合GB/T19022-2003 标准“6.2.4标识”的要求”。 | 质控部 工程部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 查《合格供方台账》，2021年入账的主要原材料和测量设备供方为26家。抽查《测量设备、物质供方资质调查评价表》和《测量设备物资供方评价表》各1份，供应商为 “中国计量科学研究院”，物质名称“氮中二氧化硫气体标准物质”，企业已对外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 抽查《合格供方台账》中的校准服务供方2家为“中国环境监测总站”、“宁夏计量质量检验检测研究院”，抽查《检定校准服务资供方质调查评价表》、《检定校准服务供方评价表》2份，已对检定校准服务方“中国环境监测总站（国量标环境2017年第001号）”、“宁夏计量质量检验检测研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01016）”的资质和能力及服务质量完成了评价，资质符合要求。 | 质控部 仓管部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查型号规格49iPS，出厂编号CM21107276的“臭氧校准仪”，其校准证书编号为CNEMC2021-052，校准日期为2021年5月31日。检定校准机构均为“中国环境监测总站（国量标环境2017年第001号）”。签章资质有效。企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质控部 运维部 工程部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次没有新增关键测量过程。 企业已识别出了25个测量过程、9个重要测量过程，其中关键测量过程1个为 “臭氧校准仪臭氧浓度标定过程标定过程》。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”，技术参数为“臭氧浓度:400nmol/mol±4%”，使用的测量设备为出厂编号CM21107276的“臭氧校准仪”，企业对测量要求依据“环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ 654-2013)”已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 查检验日期2022年3月4日的HNXS-TF-012《分析仪质控记录表》1份，产品均为“臭氧校准仪”，检验项目有8项。符合要求。 | 质控部 运维部 工程部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见附1《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程不确定度评定报告》。 | 质控部 运维部 工程部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年7月10日-11日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业8个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.4外部供方”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年7月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质控部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质控部 工程部 运维部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.3不合格控制8.4改进 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查质控部使用的出厂编号为11J1811的数显温湿度表的校准证书编号为RGch2019-0061,校准日期2019年01月09日，查《测量设备台账》中该设备的检定/校准周期为12月，超出了检定/校准周期。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》各1份，企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.4”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年7月20关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 综合管理部 质控部 工程部 售后部 商务部 运维部 仓管部 监控部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准。 企业无强制检定设备。 查文件编号HNXS-TF-012《分析仪质控记录表》2份、校准日期2022年2月15日的《臭氧分析仪质控报告》1份等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 运维部 质控部 工程部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 综合管理部 售后部 商务部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年1月-2021年12月能耗为：用电：344800kWh，用水2700吨，共计能耗：42.6吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 综合管理部 | 否 |