编    号：0225-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程 名称 |  | 样品试验称重 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (20-100)g，±2mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | ### 化验室测量规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 计量要求导出：T=±2mg =4mg 2、 测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=4×1/3=1.3mg 3、 测量设备不确定度推导: =1.3×1/3≈0.4mg 4、测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(0-110)g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子天平 HJ-12 |  | BAS124S | 量程：(0-110)g 准确度等级：Ⅰ级 |  | T18043561 |  | 2019-4-11 |
| 计量验证记录 1)电子天平所能显示的测量范围(0-110)g，不低于测量过程的实际测量范围(20-100)g，满足要求。 2)电子天平的分辨率为0.1mg，不大于测量过程控制量允许公差的 1/10（即2*2/10=0.4mg），满足要求。 3）通过溯源获知电子天平的最大示值误差±0.1mg，测量过程技术公差为±2mg，采用能力指数法： （要求为2以上），满足要求。 结论：通过验证，测量范围、分辨率和示值误差满足要求，确认合格准许使用。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：朱卫星 验证日期 2019 年 6月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2019 年12 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |