编号：0225-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南通海鑫建材有限公司（南通海鑫建材科技有限公司） 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 设备科 陪同人员:周怀民 |
| 不符合事实描述：企业用于称重的19台调速皮带秤通过内校实施溯源，但没有相应的内校规范。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.2.1 溯源性 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_🗹\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0225-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：南通海鑫建材有限公司（南通海鑫建材科技有限公司） 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产车间 陪同人员:周怀民 |
| 不符合事实描述：查 ：生产车间编号110119，Y-60,0-1.6MPa压力表，检定日期2019年4月11日，有效期2019年10月10日，已超过有效期。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003标准 6.3.1 溯源性\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_🗹\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |