## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 单相费控智能电能表初始固有误差测量过程 |  |  | 被测参数: | 基本误差：±0.3% |  |  |  | 允许偏差： |  | 0.2%
测量仪器： |  | 单相电能表检定装置 |  |  | 测量范围: |  | 电压220V，电流(0.1-100)A |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.1%
核查标准 |  | 单相费控智能电能表
日 期： |  | 2021-04-09 | 2021-05-06 | 2021-06-16 | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 2021-09-17 | 2021-10-16 | 2021-11-12 | 2021-12-27 | 2022-01-19 | 2022-02-21 | 2022-03-12
测 量 值 | 1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11
| 2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
| 3 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.02
| 4 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.1
| 5 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
平均值(X) |  | 0.11 | 0.096 | 0.088 | 0.1 | 0.086 | 0.086 | 0.064 | 0.106 | 0.082 | 0.088 | 0.082 | 0.076
全距（R) |  | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.09
| X | 2021-04-09: 0.088667; 2021-06-16: UCLx=X+A2R; 2021-08-20: 0.13675; 2021-10-16: A2; 2021-11-12: 0.577; 2022-01-19: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-09: 0.083333; 2021-06-16: LCLx=X-A2R; 2021-08-20: 0.040583; 2021-10-16: D3; 2021-11-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.17583 |  | D4 | 2.11
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667 | 0.088667
UCLx |  | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675
LCLx |  | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583 | 0.040583
R均值 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
UCLr |  | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583 | 0.17583
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-06: 刘庆飞; 2021-11-12: 审核：; 2021-12-27: 李香