项目编号：0263-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：扬州万泰电子科技有限公司

审核员：

审核日期：2022年03月28日上午～ 2022年03月29日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度认证审核一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 查JXQJCL-JL-2121《2021年度顾客满意度调查工作报告》表明：企业2021年9月分别发出内、外部顾客满意度调查表8份、3份，全部收回，内、外部顾客满意度分别达到98.13分、97.3分，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 质检部 生产部 技术部 综合部 销售部 采购部 客服部 设备部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定的质量目标： ①关键过程测量设备计量确认100%； ②测量过程失控不超过24小时； ③培训合格率100%； ④顾客满意度达到95分。 有具体指标，可测量，已分解到8个部门。生产部与设备部分别2项、质检部5项、销售部与客服部分别2项、技术部2项、综合部1项、采购部1项。质检部负责检查统计质量目标完成情况，查2021年《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各部门均已完成。符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 技术部 综合部 销售部 采购部 客服部 设备部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2021年12月6日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理张红梅主持，管理者代表石荣及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括：2021年测量管理体系运行情况报告、2021年质量方针、质量目标完成情况报告、2021年内部审核情况报告、2021年测量过程控制情况报告等8个方面的内容。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。评审结论：公司测量管理体系的运行受控，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003标准的要求。对测量设备管理及人员培训方面存在的不足之处提出了完善整改要求。 | 管理层 质检部 生产部 技术部 综合部 销售部 采购部 客服部 设备部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查出厂编号为Y9006K的单相电能表检定装置，已于2021年12月15日由“江苏省计量科学研究院”检定，计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01022号,检定证书编号为E2021-3080292。 查出厂编号为WT-YJS-008的电池测试仪，已于2021年9月27日由“昆山佰信实计量技术有限公司”校准，机构注册号为CNAS L4149,校准证书编号为 D20210920410。 查出厂编号为1604116的变压器参数测试仪，已于2021年12月02日由“扬州市计量测 试技术研究院”检定，检定证书编号为8210241 99. 上述3台测量设备均有计量确认状态标识，测量设备的有关信息和检定/校准证书台账信息一致。符合要求。 抽查的6份检定/校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查校表室记录编号为WTSBPI07-001的2022年2月的《温度、湿度、静电防护记录表》表明，环境条件满足要求。 查质检部，出厂编号为LF00312X的交流耐电压测试仪的检定证书，检定日期2021年12月10日，又查《测量设备台账》中没有该测量设备的相关信息。不符合GB/T19022-2003标准“6.3.1测量设备”条款的要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查企业的《合格供方名录》，主要合格供方原材辅料21家、测量设备46家、检定校准服务3家。并对供方进行了持续评价。 抽查采购部对原材辅料“ESAM芯片”的供方“北京智芯微电子科技有限公司”的评价记录，评价内容包括：质量水平、技术水平、检测结果、使用结果、交货期限等，评价日期为2021年4月10日，评价结论为：同意作为本公司的合格供方。符合要求。 抽查质检部对测量设备“GA4032型频谱分析仪”的供方“国睿安泰信科技股份有限公司”的评价记录，评价内容包括：资质证明、产品实物质量、售后服务质量等8个方面，评价日期为2021年9月23日，评价结论为：供方提供的检测设备质量满足本公司的质量要求。 抽查质检部对检定校准服务供方“江苏省计量科学研究院”的评价记录，评价内容包括：证书质量、时效性、资质证明等6个方面，评价日期为2021年4月10日，评价结论为：检定校准服务供方满足要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量 确认 | 抽查关键测量过程：“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”识别依据的文件现行有效，测量过程识别正确，使用的测量设备为DZ610-60型单相电能表检定装置，于2021年12月15日检定。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2021年12月20日，验证结论为满足要求。 抽查关键测量过程“单相费控智能电能表高温老化测量过程”识别依据的文件为“工艺流程图 1.7整体高温老化工序受控工艺流程图”，测量过程识别正确，使用的测量设备为6m*8m型老化房，于2021年03月16日检定。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2021年03月19日，验证结论为满足要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程：“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已检定并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”的不确定度评定情况，评定方法正确。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 企业按照2021年《测量管理体系内部审核计划》，于2021年11月9日~10日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司8个部门进行了全要素审核。查内审检查表、内审报告、内审不符合项整改报告等记录资料，信息填写完整，符合要求。 内审出具了1个不符合项，涉及GB/T19022 -2003标准的“6.2.3记录”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改。不符合项关闭。 | 质检部 生产部 技术部 综合部 销售部 采购部 客服部 设备部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。抽查关键测量过程的“监视记录及控制图”显示，已对“单相费控智能电能表初始固有误差测量过程”进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度监督审核时出具的1个不符合项为： 查生产部单相电能表耐压装置，编号：V9007K,校准日期:：2020.12.07；水表检定装置，出厂编号：432，检定日期：2020.04.21，未见计量确认标识。不符合GB/T19022-2003/ISO100 12:2003中 6.2.4标识条款的要求。 经确认，企业已对上述1项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，经验证不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 综合部 销售部 采购部 客服部 设备部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业《测量管理体系内审不符合项报告》，对2021年度内审过程中发现的1个涉及“6.2.3记录”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，内审员李香进行了有效性验证，纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质检部 生产部 技术部 综合部 销售部 采购部 客服部 设备部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法 制要求 | 查编号WT-BGPI01的《采购部器材交货单》，编号WT-QM/JYS8.3E《产品出厂抽检报告》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 生产部 质检部 采购部 | 否 |
| 14 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查销售部的销售合同1份，合同编号为SGZJWZ00HTMM2003927，产品为“单相智能电能表，A级，远程，内置，有，220V，5A等”，交货日期为2021年12月31日。查质检部提供的成品检验报告1份，产品名称为“单相费控智能电能表”，合同编号SGZJWZ00HTMM20039 27”，生产批号为ZJ20001，产品出厂前已进行检验，并出具了检测报告，检验日期2021年7月28日，检验项目包括“固有误差”等11项，检验结论为合格。经审核确认，企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。符合要求。 注明： 1 、“单相智能电能表，A级，远程，内置，有，220V，5A等”与“单相费控智能电能表”是同一种产品不同命名方式。 2、合同SGZJWZ00HTMM2003927共15万只单相费控智能电能表，根据国网浙江省电力有限公司物资分公司要求供货数量和时间不同，拆分为若干个子订单，子订单号同生产批号。 | 质检部 生产部 销售部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 综合部 销售部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水3743吨，用电22.76万度。折合28.29吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |