项目编号：0161-2022

审核员现场审核记录（远程）

企业名称:华能（泰安）光电科技有限公司

审核员：          审核日期：2022年3月22日 上午至2022年3月23日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《计量管理手册》，并制定了《测量管理体系职能分配表》。《测量管理体系职能分配表》明确了安全生产部、设备动力部、棒纤生产分厂等部门在测量管理体系中的计量职能。在HNGD-CL/CX01《计量职能管理程序》中规定了安全生产部棒纤生产分厂 设备动力部负责测量设备全过管理， | 安全生产部 棒纤生产分厂 设备动力部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别顾客的测量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求 一年来，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业生产的产品，通过对客户满意度进行数据分析，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 查：江苏欣达通信科技股份有限公司顾客满意度调查表，调查日期：2022.1.12调查结果96分。满足要求。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 设备动力部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 编制了HNGD-CL/CX03《计量目标管理控制程序》，制定计量工作方针和质量目标6项： 1）体系内计量器具确认合格率=100%； 2）测量过程失控发现不超过一天； 3）不存在不清晰的计量确认记录； 4）按制定计划完成所有技术培训项目； 5）测量设备完好使用，停机时间须减少到相关技术文件规定的时间范围； 6）不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格的产品 查：《2022年度测量管理体系计量目标完成情况统计表 》 分别分解到安全生产部、棒纤生产分厂 2项，1-2月份完成情况达标 | 安全生产部 棒纤生产分厂 设备动力部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 | 查:测量管理体系培训记录，2022年2月16日上午在一楼会议室，培训对象：体系涉及人员；培训内容：ISO10012-2003标准，有人员签到表，评价人：王飞 查3：安全生产部、棒纤生产分厂《光纤拉制工》部门内部培训，参加人：31人，均达标，取证上岗。抽查尹彦庆，培训90课时，取得职业技能等级证，证书编号：Y000037090037215000027。 查4: 安全生产部、棒纤生产分厂《光棒制造工》部门内部培训，参加人：30人，抽陈宁，培训90课时，取得职业技能等级证，证书编号：Y000037090037215000065。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制HNGD-CL/CX06《文件管理程序》、HNGD-CL/CX07《测量软件管理控制程序》，技术研发与质检部归口管理技术性、管理性文件。 查：技术文件受控情况： 查1：HNGD-AS03-022《PK2600日常校准作业指导书》，编写：技术研发与质检部，审核人：沈国峰，批准：总经理办公会发布日期:2021.1.20.符合要求。 查2:编号：HNCD-JZ03-001《光纤常规检验管理规程》，起草：技术研发与质检部。审核人：沈国峰，批准：总经理办公会。 查3:编号：HNGD-JZ03-004《关键原辅材料检验标准》，起草：技术研发与质检部。审核人：沈国峰，批准：总经理办公会。 以上文件现行有效并受控。符合要求。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 设备动力 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了HNGD-CL/CX-08《计量体系记录管理控制程序》。 查：《成品预制棒抽样检验单》，编号HNGD-CY-02，测试人：杜四杰，测试依据：HNCD-JZ03-012《成品预制棒检验标准》，有受控标识，编制：技术研发与质检部，审核：沈国峰，批准：总经理办公会 查：《成品棒抽样检验单》，编号HNGD-CY-01，测试人：卓德寅，HNCD-JZ03-012《成品预制棒检验标准》有受控标识，编制：技术研发与质检部，审核：沈国峰，批准：总经理办公。 记录保存一年 | 安全生产部 棒纤生产分厂 设备动力部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 编制HNGD-CL/CX10《测量设备管理程序》、HNGD-CL/CX11《测量设备环境控制程序》HNGD-CL/CX-09《封印和标识管理控制程序》 ，技术研发与质检部负责测量设备全过程管理，安全生产部、设备动力部负责能源、安全防护、环境监测测量设备的配置策划等。 查1：安全生产部、棒纤生产分厂、设备动力HN-JL-A-001《计量器具一览表》共建档116台件, 其中强检计量器具70件。台账中明确了溯源单位，使用部门、安装位置、计划送校日期、周期间隔等详细信息。 企业未建计量标准，抽查测量设备5台件均已纳入测量设备管理。 查：安全生产部编号NJ2002240045的数显游标卡尺，型号：（0-200）mm,检定日期：2022.01.12，有效期：2022.07.11；溯源机构：泰安市计量科学研究院； 查：技术研发与质检部证书编号812055436-001的温湿度表，检定日期：2021.05.18，有效期：2022.05.17溯源机构：泰安市计量科学研究院； 查：安全生产部出厂编号1606638的电子台秤，检定日期：2022.02.25，有效期：2022.08.24，溯源机构：泰安市计量科学研究院。 查：安全生产部出厂编号230009392光纤综合分析系统，校准日期：2022.02.18溯源机构：华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心； 查：设备动力部出厂编号A200701397 压力表，检定日期：2021.12.13，有效期：2022.06.12. 溯源机构：济南市计量检定测试院 棒纤生产分厂出厂编号（2044748）百分表有B类计量确认合格标识；确认日期：2022.02.25，确认有效期：2022.08.24，确认人：王鹏； 查：棒纤生产分厂光纤全长测试站（800015931）有B类计量确认合格标识，确认日期：2021.07.14 5份测量设备检定证书与台账信息一致，量值均溯源至法定计量技术机构，校准证书符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 配备温湿度表，环境条件满足要求。 所抽查计量器具都检定／校准，贴有计量确认合格标识，符合要求 | 安全生产部 棒纤生产分厂 设备动力部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制HNGD-CL/CX13《测量设备计量确认管理控制程序》对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定/校准/验证和贴标识。 企业编制的HNGD-CL/CX15《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。对测量设备的计量确认的管理控制要求，符合标准的要求。 查：数显游标卡尺计量确认验证记录表，验证通过，方法正确； 查：电子秤计量确认验证记录表，验证通过，方法正确。 目前企业没有需要封印的测量设备，测量设备满足预期使用要求 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 安全生产部 棒纤生产分厂 技术研发与质检部 （棒纤产品） | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程分关键和重要及一般测量过程，查：HN-JL-A-002《测量过程及控制一览表》,安全生产部已识别出了主要产品的测量过程22个，“光纤包层直径” “1310nm衰减”2个关键测量过程，重要测量过程16个，一般4个。 棒纤生产分厂关键过程“光纤包层直径” “1310nm衰减”检验过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，符合要求。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 技术研发与质检部 （棒纤产品） | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 编制HNGD-CL/CX17《测量不确定度管理程序》，技术研发与质检部 是企业测量不确定度评定工作的归口管理部门 现场重点抽查《光纤包层直径不确定度》，测量方法、测量设备、被测对象、测量过程等明确。 见《不确定评定报告》。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 技术研发与质检部 （棒纤产品） | 否 |
| 11 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 编制HNGD-CL/CX18《测量管理体系审核和监视管理程序》。 企业对列入体系管理的关键、重要测量过程按《测量过程及控制一览表》中的包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息等，按《测量过程控制规范》的要求进行持续监控，见《测量过程监视统计记录表》符合要求。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 编制HNGD-CL/CX18《不合格管理控制程序》。 企业不合格测量体系采取内审、管评、体系监视、顾客满意度调查等形式进行监控，对内审中发现的不符合要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。查：计量器具报废台帐HN-JZ-A-006，游标卡尺（0-150）mm，有报废原因，报废日期：2022.3.15，有计量设备报废申请单HNGD-JZ-A-03,有审批流程。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 技术研发与质检部 （棒纤产品） | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制HNGD-CL/CX-20《纠正和预防措施管理程序》文件，覆盖部门纠正和预防措施，部门纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 安全生产部 棒纤生产分厂 技术研发与质检部 （棒纤产品） | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 安全、环保管理 | 企业制定了测量设备台账分类管理，目前A类和强制检定设备70件。用于安全防护的压力表和贸易结算的电子汽车衡。 随机抽查压力表、电子汽车衡检定证书： - 用于安全计量使用的“压力表”出厂编号：（1912240336），证书编号：21000412901,检定日期：2021.12.13，有效期：2022.06.12，符合1.6级。溯源至济南市计量检定测试院； - 用于贸易结算使用电子汽车衡，出厂编号：105A030026，检定日期：2021.011.29，有效期2022.05.28，符合3级。溯源至泰安市计量检定测试院； - 查2021.10.25日废气废水检测报告，报告编号：国润检字202110HJ0120号，检测依据：HJ836-2017固定污染源废气，检测项目：颗粒物，方法：称重法； - 废水pH，检测依据：HJ1147-2020水质pH 值的测定电极法 查相关检验记录、报表、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 符合计量法制要求。 | 安全生产部 设备动力部 棒纤生产分厂 技术研发与质检部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位 | GB17167－2006、安全、环保管理 | 企业能源主要消耗为：电、水、气，2021年1-12月总消耗0.73万吨标煤，不是重点耗能单位 | 设备动力部 | 否 |