[image: image1.png]x5



   

         北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0161-2022
审核员现场审核记录(远程)
企业名称: 华能（泰安）光电科技有限公司
审核员： [image: image2.png]


               审核日期： 2022年3月22 日 ~  3月23日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	各部门领导清楚本部门的计量职能，技术研发与质检部计量检测人员、兼职计量员、产品出厂检验人员、测量设备操作人员均清楚本岗位的计量职责。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术研发与质检部组织识别顾客的测量要求、法律法规要求，组织识别测量过程，将顾客的测量要求转化为计量要求，建立《测量过程控制及一览表》、《测量设备计量确认明细表》，识别了光缆测量过程控制24项，其中关键测量过程控制1项，并经验证满足要求。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。


	技术研发与质检部、光缆生产分厂
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司制定了2022年度测量管理体系计量目标，并将计划分解到各部门，对目标制定了目标值，目标值是可测量的，每月对目标值的达成进行总结评价，查2022年度测量管理体系计量目标完成情况统计表，1-2月份目标均达到指标要求。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	测量人员资质：检测员许浩资质：上岗证，编号2030  岗位光缆质量检测；检测员林峦资质：上岗证，编号1084，岗位光纤测试；检测员王鹏资质：上岗证，编号1319，岗位光纤实验检测；企业人员配置、能力满足要求。

2022年2月16日测量管理体系培训记录表，对培训结果和有效性进行了评价。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：室外光缆各工序过程检及成品检验验规范（文件编号: CTGL-JZ03-042），2021年5月2日实施，受控文件，为现行有效版本。

计量单位书写正确
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了《计量体系记录控制程序》（HNGD-CL/CX08），查：原材料进料检验报告记录，检验时间2021年12月21日，检验材料名称是钢塑复合带（规格0.165×21.5），来料批号20211221，记录信息充分、检验设备信息完整、保存期限按记录控制程序规定5年。查2021年12月9日原材料进料检验报告，记录信息充分，保存期限5年。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台帐》共250台件，其中强检计量器具75台件，已对测量设备进行ABC分类管理，企业未建立最高计量标准，所有测量设备送泰安市计量科学研究所、新泰市计量测试所、华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心（武汉光谷长盈通计量有限公司）、东莞市帝恩检测有限公司、济南市计量检定测试院等机构检定/校准。现场使用的测量设备均有确认合格标识。
查编号为3137122217电子分析天平2022.3.14校准，经对校准证书结果确认符合使用要求，环境条件满足要求，校准证书与台账信息一致。
查编号为EY05040133的压力表2022.3.2检定合格，检定证书编号为Y-202201850。检定证书和台账信息一致，环境条件满足要求。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	建立了《测量软件管理控制程序》HNGD-CL/CX07，已识别PKSL-Measurement View、翘曲度测试软件、光纤光学检测软件等7款测量软件，查软件确认，企业未对PK2880光纤全长测试站（（编号：288008254））的光纤光学检测软件进行确认。不符合标准要求。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂
	01

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	对光缆生产过程中识别了测量过程控制24个，关键测量过程控制1项，查：光纤衰减测试测量过程，已识别为关键测量过程，并导出了计量要求，测量设备便携式OTDR光时域反射仪（1417666）已于2022.3.14校准，采用最大允许误差比较法进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程要求

祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	技术研发与质检部、光缆生产分厂
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程建立《测量过程及控制一览表》进行汇总管理，信息量全，企业对光纤衰减测试测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，（GDJL-B-22-03-05），进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，采用控制图进行监测，测量过程监测在控制限内。

详见《测量过程控制检查表》及附件。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	对关键的测量过程进行了不确定度评定并形成文件，抽查光缆光纤衰减测试测量过程不确定度评定，用光时域反射仪直接测量标准光纤进行不确定度评定，光缆光纤衰减测试测量过程不确定度评定方法正确。

见附件《测量不确定度评定报告》
	技术研发与质检部、光缆生产分厂
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》（HNGD-CL/CX19），对出现的不合格测量设备的处置：加以标识，进行隔离，对原材料进厂检验不合格处置为让步接收和退回处置
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	发现不合格，按《纠正和预防措施控制程序》（HNGD-CL/CX20）执行，采取纠正措施。
	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	法定计量单位使用正确

强制检定75台/件

定量包装无

计量器具生产许可无


	技术研发与质检部、光缆生产分厂、物资采购部
	否

	15
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查武汉光谷长盈通计量有限公司（华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心）校准服务等外部供方进行评审，保存供应商基本信息评价记录和资质材料。具体见管理评审记录。

	物资采购部
	否


 2 / 4

