项目编号：0030-2018-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：安徽皖通管业制造有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年03月28日上午至2022年03月29日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生了变化。 企业组织机构和人员未发生变更。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021年度顾客服务满意度调查统计结果报告》1份，企业在2021年度共发出客户满意度调查表10份，顾客满意度为98%。已达到目标值。 企业共识别12个测量过程，9个重要测量过程，“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”、“管材温度测量过程”、“塑料管压力试验过程”等3个测量过程被列为关键测量过程。查销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织生技部、质检部等部门识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。查关键测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 办公室 质检部 生技部 销售部 采购部 仓库 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《质量目标年度完成统计表》，各部门已对完成目标进行了统计。查《测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2021年1月-2022年2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 查《2021年测量管理体系年度质量目标分解计划》，企业制定了4项质量目标均已对质量目标分解到了6个部门，抽查生技部分解了2项，质检部分解质量目标5项，生技部分解质量目标2项，销售部分解了2项，办公室分解了1项，采购部和仓库各分解了1项。符合要求。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月2日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及6个部门汇报了体系运行情况。评审内容有7项，覆盖了6个部门。内容包括测量管理体系运行情况、质量目标完成情况、测量设备溯源及管控情况、人力资源及培训情况、质量方针、测量过程控制情况、供方管理情况、客户满意调查情况等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对管评中提出的建议已制定了整改措施，落实了责任部门并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对人员能力进行评价？培训实施情况？ 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 查培训时间为2021年10月14日的《培训记录表》，培训内容为“测量体系记录控制程序培训”，查《培训签到表》和《学员评价表》各1份，培训时间和《2021年度公司培训计划》相符。符合要求。 查《2021年测量管理体系内审通知》上，内审员签名有余梅。办公室未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合GB/T19022-2003标准条款 “6.1.2能力和培训”的要求。 | 办公室 | 不符合01 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有57台测量设备，10台强检测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查编号为WT-02-02“熔体流动速率测定仪”的校准证书，校准日期为：2021年4月12日，校准机构为江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634），。签章资质有效。符合要求。 查出厂编号为3900的游标卡尺、出厂编号为WT-02-001-11的温度传感器、编号WT-02-09的钢卷尺，校准日期均为2021年4月12日，处于有效校准状态，已粘贴计量确认状态标识。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查实验室提供的2022年3月“温湿度记录表”1份，测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送检定校准。抽查6份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 办公室 质检部 生技部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查采购部提供的原材料《供方评价表》3份，供货为“安徽御南环保科技有限公司”等，供货产品为“PE树脂”，评价时间为2022年1月5日。企业已对外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查《原材料进厂检验单》1份，原材料名称为““PE树脂””，验证项目有“密度、溶脂等”项目，依据GB/T13663.1-2017《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分》和《原材料检验制度》进行验收检验。检测日期2022年3月5日。符合要求。 抽查检定校准服务供方的《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》2份，已对检定校准服务供方“江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634）”、“六安市计量测试研究所（计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）008号）”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 办公室 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查测量范围（0-150）mmd的，出厂编号为3900的“游标卡尺”，查型号规格WDW-20的“万能试验机”，校准日期均为：2021年4月12日，建议下次校准日期均为2022年4月11日。校准机构为“江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634）”。签章资质有效。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增测量过程。 企业共识别12个测量过程，9个重要测量过程，3个关键测量过程。企业对“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”、“管材温度测量过程”、“塑料管压力试验过程”关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”，技术参数为“壁厚尺寸：（2.8-3.2）mm”，使用的测量设备为游标卡尺，依据的标准为“GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》”。企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 详见附1《聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2021年度测量管理体系内部审核报告》，企业于2021年12月5日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.1.2”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年12月10日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 办公室 质检部 生技部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“查质检部2021年1月16日的“PE管拉伸试验数据表”，编号20210116，没有检验依据和检验设备信息。不符合认证审核准则条款 “7.2.4（a）测量过程的记录”的要求。”经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 办公室 质检部 生技部 采购部 销售部 仓库 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对2021年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。 企业对内审中发现的不符合项,已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年12月10关闭。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 办公室 质检部 生技部 销售部 采购部 仓库 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准。 企业有强制检定设备10台。 查编号21-0124272“压力表检定证书”，检定日期2021年11月18日，有效日期为2022年5月17日。检定机构为“六安市计量测试研究所”，计量检定机构授权证书号：（国）法计 （晥2018） 008号”。查文件编检测日期为2022年3月5日的《原材料进厂检验单》2份、查《检验操作规程》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 办公室 质检部 生技部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 办公室 销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年能耗为：电：3317380kWh；水：30588吨，共消耗410.3吨标煤。不是重点用能单位。 | 生技部 | 否 |