原材料硬度测量过程（里氏硬度计）监视记录

- 概述（监视及实施方法）

监视方法：用里氏硬度计测量495标准里氏硬度块，测定3次，取平均值；

1.监视结果的判定：测量误差≯5HL。

2.监视频次为每月一次。

被监视设备编号：_ _180423200            规格（型号）：__HL110A__

检测环境温度：__  10℃ - 35℃   _       湿度：   ______/_______%HR

二、过程监测数据

| 时间 | 序号 | Xi |  |  | X=1nXi | 监视结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.7.10 | 1 | 499 | 499 | 502 | 500 | 符合要求 |
| 2021.8.15 | 2 | 496 | 498 | 497 | 497 | 符合要求 |
| 2021.9.13 | 3 | 499 | 502 | 502 | 501 | 符合要求 |
| 2021.10.15 | 4 | 503 | 502 | 504 | 503 | 符合要求 |
| 2021.11.10 | 5 | 501 | 502 | 503 | 502 | 符合要求 |
| 2021.12.13 | 6 | 493 | 494 | 495 | 494 | 符合要求 |
| 2022.1.12 | 7 | 498 | 498 | 498 | 498 | 符合要求 |
| 2022.2.15 | 8 | 494 | 495 | 493 | 494 | 符合要求 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |

监视人员:  胡杰飞                          核验人员:     吴翔