高度控制测量过程有效性确认记录
	测量过程编号
	/
	测量过程名称
	测量滚珠螺母滚道中径尺寸
	测量过程规范编号
	MR041

	所在部门
	品管部
	测量项目
	中径尺寸
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：
测量设备：螺母中径高效测量仪

测量方法：用螺母中径高效测量仪测量滚珠螺母滚道中径，重复测量3次，取平均值；
环境条件：20℃±5℃,湿度≤70%；
测量软件；有
操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。
其他影响量：无

	有效性确认记录:
用复现性比对法对滚珠螺母滚道中径尺寸测量过程进行有效性确认：
标准件：滚珠螺母（DKF40×5R-2/G20-06645）
2021年8月20日进行复现性检测，滚珠螺母滚道中径尺寸测量平均值40.001 mm
2021年8月23日进行复现性检测，滚珠螺母滚道中径尺寸测量平均值40.002 mm
公司的滚珠螺母滚道中径尺寸的测量过程的不确定度为U=0.002mm，k=2。

E= 
[image: image1.wmf]12

2

yy

U

-

=0.35≤1   

当E≤1时，此测量过程有效。

[image: image2.jpg]



确认人员：                                       日期：2021.8.23


	变更记录:


	日  期
	变   更   内   容
	批准人

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_1234567890.unknown

