原材料硬度测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | / | 测量过程名称 | 原材料硬度 | 测量过程规范编号 | MR042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 里氏硬度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：里氏硬度计 测量方法：用里氏硬度计测量标准硬度块硬度，重复测量3次，取平均值； 环境条件：10℃-35℃ 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准比对法对原材料硬度测量过程进行有效性确认： 标准：里氏硬度块495HL。 2021年8月25日操作人员用里氏硬度计对495标准硬度块进行重复性检测，测量平均值为500HL。 里氏硬度计的最大允许误差为±5HL，MPE=±5HL，MPEV=5HL。 当E=≤MPEV时，此测量过程有效。 E=5HL，MPEV=5HL，满足E≤MPEV，测量过程是有效的。 确认人员： 日期：2021.8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |