[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0313-2021-AA-2022
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：四川地星科技发展有限公司

审核员：    [image: image2.png]


                        审核日期：2022.3.23 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	   抽查：测量设备台账，测量设备全部送检。抽查编号为2N1499的全站仪2021年4月23日检定合格、查出厂编号为0922086的GNSS接收机，2021年4月23日检定合格。
标识、台账信息和证书一致。
技术部测量室环境条件满足要求。
企业所有的测量设备均外送检到：四川省测绘计量检定站。计量检定机构授权证书号（川）法计（2017） 4015号，进行检定/校准。测量设备的检定/校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
在技术部工作现场查看，在用编号2N1499的全站仪没有粘贴计量确认合格标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款6.2.4标识条款。属一般不符合项。
	技术部

综合管理部
	不符合01


	2
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	现场抽查综合管理部，企业主要测量设备生产的合格供方，已有合格供方清单，相关资质齐全，并保存评价记录

，综合管理部建立合格供方名录，负责对提供服务的四川省测绘计量检定站外部服务机构，建有名录和业绩评定。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。
	综合管理部、
	否


	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	抽查：测量设备台账，测量设备全部送检，计量确认验证满足要求。查：《测距仪房屋边长测量》测量设备测距，测量要求要求已识别、测量设备检定及验证满足要求。该企业为2A企业没有测量过程，详见附件《《测距仪房屋边长测量计量要求导出及验证记录表》
	技术部

综合管理部
	否


	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查《测距仪房屋边长测量》测量设备测距测量过程的不确定度评定，方法正确见附件《测量不确定度评定报告》
	技术部


	否


	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查见企业《客户满意度问卷调查表》2021年度为发放问卷式调查，统计了10个选项作为评价，满意度得分为98%，顾客满意率满足目标要求。


	技术部

综合管理部
	否


	6
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？
	能源计量
	企业为测绘行业，无生产用能耗。2021年公司办公用水418吨，用电26260千瓦时（物业收费）。   
	财务部
	否



 1 / 2

