项目编号：0140-2021-2021

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：上海美科阀门有限公司

审核员：

审核日期： 2022年3月25日上午至2022年3月25日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业产品没有增加。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业已识别出了主要产品的测量过程93个，“WCB级钢材抗拉强度检验过程”、“化学成份检测过程”、“整机性能检验过程”、“表面硬度检验过程”、“表面粗糙度检验过程”等5个关键测量过程，重要测量过程12个，一般测量过程76个。已将806台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 查“生产令号220108A”、产品为“闸阀”的《产品压力试验记录》1份，查“生产令号211119A”、产品为“蝶阀”的《产品压力试验记录》1份，营销部、质控部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在2021年12月份实施了内部客户满意度调查工作，共发出内部客户16份，内部顾客满意度96.88%；企业在2021年1月-12月份实施了外部客户满意度调查工作，外部满意度调查表客户58份，外部顾客满意度95.24%。满意度符合要求。 | 管理层 质保部 人力资源部 制造中心 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查《2021年度计量工作质量目标分解计划》一份，已对企业6个部门进行了分解，抽查质保部分解了质量目标6项，制造中心分解了质量目标5项，人力资源部分解了质量目标2项，研发部分解了质量目标2项，采购部分解了质量目标2项，销售部分解了质量目标2项，均符合要求。查《计量工作质量目标完成情况统计表》，已对2021年1月-2022年2月的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2021年12月18日开展测量管理体系管评会议。查《2021年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。 查有测量管理体系质量目标完成情况、测量管理体系人力资源和人员能力培训情况、顾客满意度调查及投诉情况、测量设备溯源性情况、供方评价情况、实施测量管理体系内审工作的完成情况、关键测量过程控制情况的、测量管理体系运行情况的等管评输入报告共11份，覆盖了企业6个部门。查《质量改进计划》，会议提出了改进建议3项，并落实了责任部门并已2021年12月31日完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 人力资源部 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1人员资源 | 查《2021年度测量人员培训计划》中涉及测量管理知识的培训项目有7个， 查“内部质量监控的方法培训记录”，参培人员8人，查《培训签到表》和《培训评价表》各1份，已完成评价。符合要求。 查质检员王中青、张隆、程洪亮、文云龙的“岗位培训合格证”4份，查程洪亮测量管理体系内审员证书1份，已参加内审员培训。符合要求。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备和检定校准服务供方。 查《合格供方台账》，入账的原材料及物质主要供方为32家。抽查《供方年度业绩评定表》2份，企业已对“阀杆螺母”、“标准件”的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 抽查《合格供方台账》中的校准服务供方为 “上海希贝计量校准技术有限公司” 、“上海市嘉定区计量质量检验检测所”2家，主要负责公司测量设备的校准。查《供方年度业绩评定表》2份，已对检定校准服务方“上海希贝计量校准技术有限公司（认可证书号：CNAS L5749）”和上海市嘉定区计量质量检验检测所（认可证书号：（沪）法计（2019）110号）的资质和能力、服务质量完成了评价，符合要求。 | 质保部 采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7.1计量确认 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程93个，“WCB级钢材抗拉强度检验过程”、“化学成份检测过程”、“整机性能检验过程”、“表面硬度检验过程”、“表面粗糙度检验过程”等5个关键测量过程，重要测量过程12个，一般测量过程76个。测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了已识别的关键测量过程“WCB级钢材抗拉强度检验过程”，技术参数为“抗拉强度：（570±85）MPa”，使用的测量设备为出厂编号为17011803的微机控制电子万能试验机，企业对测量要求依据SA-216/SA-216M《可熔焊高温用碳钢铸件》已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《WCB级钢材抗拉强度检验过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“WCB级钢材抗拉强度检验过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 查检验日期2022年3月24日的《检测中心》1份，产品均为“拉伸试样”，检验项目有4项。查编号MECCO0QP-7-08F《室温拉伸检测原始记录表》，检测日期为2022年3月25日。符合要求。 查“WCB级钢材抗拉强度检验过程系统控制监视分析表及控制图” 1份（见附件2），已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查出厂编号为151292的“直读光谱仪”校准证书，证书上“本次校准使用的主要计量标准器具”中，使用的标准物质名称为“纯铁光谱标样”，“准确度等级/最大允许误差或不确定度”一栏为空白，查质检部未对该信息进行计量确认验证。不符合GB/T19022-2003中“7.1.1总则”条款的要求。 | 质保部 制造中心 研发部 | 不符合01 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年12月7日-8日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及6个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了《2021年测量管理体系内部审核报告》。查内审发现了2个次要不符合项，涉及责任部门是质保部，涉及标准条款为“6.1.2、8.3.3”。查《纠正和预防措施报告单》，责任部门已进行原因分析，并制定了整改措施，不符合项已于2021年12月16日前全部关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中共出具1项不符合。“不符合01：公司编制的“阀门压力试验测量过程控制一览表”中，阀体压力密封试验测量过程计量要求参数与技术文件要求控制参数不一致，需对其进行重新确认修改。不符合条款：GBT19022-2003 7.2.2测量过程设计。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 人力资源部 质保部 制造中心 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具不符合项1项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的2项不符合项,涉及的条款分别为“6.1.2、8.3.3”，查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》，限期整改完成时间。查《纠正和预防措施报告单》，不符合项已于2021年12月16日前全部关闭，符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 人力资源部 质保部 制造中心 研发部 采购部 销售部 | 否 |
| 10 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。 企业有强制检定设备3台。 企业806台测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查MECCO-ZYZDS-B-6《光谱分析作业指导书》、查MECCO-ZYZDS-D-6《直读光谱仪期间核查作业指导书》、MECC0-QP-7-08F《室温拉伸检测原始记录表》1份、《检测报告》2份等文件记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 人力资源部 质保部 制造中心 研发部 | 否 |
| 11 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 人力资源部 销售部 | 否 |