项目编号：0140-2021-2021

审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：上海美科阀门有限公司

审核员：

审核日期： 2022年3月25日上午至2022年3月25日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，企业已将806台测量设备纳入到测量管理体系管理，查《强检设备台账》，企业将3台测量设备纳入强制测量设备管理。公司质保部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 抽查由“上海希贝计量校准技术有限公司”出具的校准证书5份，对应测量设备为： （1）测量设备名称：微机控制电子万能试验机，型号规格：E45.305，管理编号：17011803，校准日期：2021年12月2日。校准周期1年。证书编号：812162165。 （2）测量设备名称：外径千分尺，型号：0-25mm，管理编号：4616，校准日期：2022年2月17日，校准周期1年。证书编号：812171385-090。 （3）测量设备名称：游标卡尺，型号：SMK/K019，管理编号：2-2106335，校准日期：2022年2月17日，校准周期1年，证书编号：812171925-001。 （4）测量设备名称：红外测温仪，型号：566-2，管理编号：47990106WS，校准日期：2021年9月18日，校准周期1年，证书编号：812147834。 （5）测量设备名称：温湿度计，型号：WS-A1，管理编号：WSDJ-2，校准日期：2021年12月2日，校准周期1年，证书编号：812162173-005。 抽查强制检定设备一台，由上海市嘉定区计量质量检验检测所出具检定证书一份，对应测量设备为： （1）测量设备名称：压力表，型号：Y-100(0-1.6MPa)，精度：1.6级，管理编号：2002016287，检定时间：2022年2月17日，检定周期6个月，检定证书编号：21012156494。 抽查以上校准证书和检定证书信息和台账相符。测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 查质保部提供的2022年2月-3月份《温度、湿度记录表》1份，均已对测量设备使用环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 | 质保部 制造中心 研发部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“化学成份检测过程”的“计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备名称“直读光谱仪”，型号规格：TXC35，出厂编号：151292，校准日期：2020年08月19日（周期间隔24月）。查编号MEC/CLQ4-46-04《光谱仪测量过程监视统计记录表》，被测参数要求“C含量检测（0.20-0.30）%”，已经进行了计量确认验证，验证日期： 2021 年06月05日，方法正确，符合要求。 | 质保部 制造中心 研发部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业已识别出了主要产品的测量过程93个，建立《测量过程及控制一览表》，编号：MEC/CLQ4-15-01，识别出“WCB级钢材抗拉强度检验过程”、“化学成份检测过程”、“整机性能检验过程”、“表面硬度检验过程”、“表面粗糙度检验过程”等5个关键测量过程，重要测量过程12个，一般测量过程76个。 对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。查《测量设备计量确认明细表》1份，编号：MEC/CLQ4-12-02，已对测量设备进行了确认，抽查《测量过程计量要求的导出及计量验证》1份，编号：MEC/CLQ4-46-01，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查《化学成份检测过程控制规范》1份，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，符合要求。 | 质保部 制造中心 研发部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查企业委外的校准服务方2家为“上海希贝计量校准技术有限公司（认可证书号：CNAS L5749）”和上海市嘉定区计量质量检验检测所（认可证书号：（沪）法计（2019）110号），抽查6份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 质保部 制造中心 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年全年用水28575吨，用电1976160度。共计折合245.31吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |