项目编号：0250-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：重庆顾地塑胶电器有限公司

审核员：                               审核日期：2022年3月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为11305085的微机控制电子万能试验机，型号：TS9105-R,于2021年11月1日校准，校准机构为广州广电计量检测股份有限公司。查编号为B538458548的电子天平，型号：ME104/02,于2021年4月19日校准，检测机构为东莞市帝恩检测有限公司，查编号11511033的微机控制电子万能试验机，型号：CMT5504,于2021年11月01日校准，检测机构为广州广电计量检测股份有限公司，均有《仪器设备校准结果确认记录表》，计量确认唐建，现场标识、台账信息和证书一致。 测量设备使用现场环境条件满足计量要求。 查: 生产技术部，发现在用编号2705052033的游标卡尺，型号规格（0-300）㎜，检定证书有效期为2022年3月23日，证书编号：2021031701453，超周期使用。不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2溯源性 条款的要求。属一般不符合。 | 设备科 生产技术部 生产车间 | 不符合01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 公司的测量过程有：排水管管材尺寸、排水管管材物理力学性能检测过程等18个测量过程，均有识别。抽查左右测量过程：管材断裂伸长率测试测量过程，配备的微机控制电子万能试验机 经由东莞市帝恩检测有限公司，校准证书号:DN21068030014,有效期：2022年4月19日，在有效期内，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 设备科 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增重要测量过程，企业测量过程的管理分为一般和重要，识别18个测量过程，其中关键1个，重要7个，一般10个，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 重点抽查“管材断裂伸长率测试测量过程”：制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。编制有控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。 持续控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 设备科 生产技术部 生产车间 | 是 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了管材断裂伸长率测试等重要测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告评定方法正确。 | 设备科 生产技术部 生产车间 | 否 |