[image: image1.png]A%



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0301-2021-2022
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：重庆荣成玻璃制品有限公司

审核员：    [image: image2.png]


                            审核日期：2020.3.29 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查现场计量确认标识与测量设备台账信息和证书一致。
现场环境条件满足计量要求。
测量设备检定/校准的机构是“重庆市计量质量检测研究院第二分院”。抽查5份测量设备检定/校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
抽查编号为YJ01001668的压力表，经重庆市计量质量检测研究院第二分院2022年3月2日检定合格。查编号为1908051004的游标卡尺经重庆市计量质量检测研究院第二分院2022年3月1日检定合格。
现场查生产部编号001703电子天平已损坏，无法正常使用。未及时办理报废手续，无测量设备报废记录。不符合 GB/T19022标准条款6.3.1测量设备 条款。属一般不符合。

	生产部（生产线、机电）、仓储
	不符合01


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	公司的测量过程有：玻璃制品的高度、玻璃制品的厚度、玻璃酒瓶瓶口内径等检测过程等10个测量过程，均有识别。
抽查：生产部关键测量过程，玻璃酒瓶称重测量过程，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，，验证满足要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	生产部（生产线、机电）、仓储

	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	   企业无有新增关键测量过程，企业测量过程的管理分为重要和关键，识别10个测量过程，其中重要8个，关键2个，测量过一览表，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

重点抽查“玻璃酒瓶称重测量过程”：制定了控制规范，规范编制，实施满足要求。编制有控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，并按控制规范规定的频次进行监视。

祥见《测量过程控制检查表》及附件
	生产部（生产线、机电）、仓储
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了玻璃酒瓶称重测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。
	生产部（生产线、机电）、仓储
	否


 1 / 2

