编号：0162-2018-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 | 审核员 | 郭小红、胡九根 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 品保部 | 电子天平 | 141416121818 | JJ124BC | *U*=0.5mg, k=2 | M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.28 | √ |
| 设备动力部 | 砝码 | DP-FM-002 | 25KG | *U*=1mg, k=2 | F1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.25 | √ |
| 设备动力部 | 卡尺量块 | 00000104 | 12块 | *U*=（0.36-0.52）μm, k=2 | 四等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.30 | √ |
| 设备动力部 | 工作用贵金属热电偶 | S | QRP-130 | *U*=1.0℃，k=2 | *U*=0.5℃ k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.8.2 | √ |
| 原料车间 | 喂料秤 | 1407064647-1# | XK3190-A9+ | *Urel*=0.45%k=2 | 0.3级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2019.11.28 | √ |
| 设备动力部 | 塞尺 | DPTC-SC-001 | 150A-17 | *U*=3.0μm,k=2 | *U*=0.3μmk=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.30 | √ |
| 设备动力部 | 游标卡尺 | 51042 | 0-200mm | *U*=0.01mm, k=2 | 四等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.7.25 | √ |
| 设备动力部 | 浊度计 | 1608175 | WGZ-200 | 6% | *Urel*=3% k=2 | 江西省计量测试研究院 | 2019.11.23 | √ |
| 设备动力部 | 烟气分析仪 | A08663076X | 崂应3012H | 5% | *Urel*=1% k=3 | 江西省计量测试研究院 | 2019.10.25 | √ |
| 设备动力部 | 外径千分尺 | H53246 | 0--25mm | *U*=1.0μm, k=2 | 四等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.8.2 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）查该公司各部门测量设备台帐，测量设备送深圳华科计量检测技术有限公司、广东精衡检测科技有限公司、江西省计量测试研究院，随机抽查10台测量设备，均按照公司程序文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期内，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |
| 审核日期： 2019年12月14日 上午至2019年12月14日 下午 (共1.0天)审核员签字： 部门代表签字： |