受理编号：0104-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：深圳市特发信息股份有限公司     审核员：         审核日期：2022年04月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 查看了计量要求导出记录，导出基本正确。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 公司已制定了2021-2022年员工培训计划，抽查2021年09月15日员工培训记录，培训内容：测量不确定度培训，参训人员6人，培训方式：面授,培训人员考核合格;查2022年01月11日培训记录，培训课程：测量管理体系文件培训，参训人员：各部门主管等9人，培训方式：面授，培训考核合格。 | 人力资源部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《设备台账》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态,测量设备在受控的条件下使用。 抽查交流火花检测仪（型号规格AWSC），已进行校准，校准日期：2022.1.12，校验机构：深圳中航技术检测所有限公司 并纳入测量设备台账中。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 设备部的测量过程及测量设备对测量环境已明确要求，抽查物理机械实验室温控要求（18－25）℃，（ 25－70）%RH，实验室有温湿度计，已经过校准，现场有环境监视记录表 | 设备部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 有计量确认记录，记录基本符合要求。 抽查润滑脂滴点试验器（型号规号：SYP4111-2），由深圳中航技术检测所有限公司进行校准，能提供该测量设备的计量确认记录，确认日期2022年01月12日。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。A类测量设备按规定的检定周期进行计量确认，B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 设备部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 近一年来，未发现不合格测量设备。《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 | 设备部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 管理层/管理者代表 设备部 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2021度年总能耗1045吨标准煤。已经配备了准确度等级要求的计量用电能表、水表及流量计，由供应单位定期抄表结算。 能源计量器具的配备率符合要求。 公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 设备部 | 不列入 |