项目编号：0059-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：安徽逸通新型建材科技有限公司

审核员：

审核日期： 2022年3月31日上午至2022年4月1日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，企业已将51台测量设备纳入到测量管理体系管理。公司品管部负责测量设备全过程管理。 抽查其它检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 抽查由“东莞市帝恩检测有限公司”出具的校准证书8份，对应测量设备为： （1）测量设备名称：压力表，型号规格：（0-1.6）MPa，出厂编号：YQ10149545，校准日期：2022年2月28日。校准周期12月。证书编号：DN22023280006。 （2）测量设备名称：热变形维卡软化点温度测定仪，型号：RV-300CTW，出厂编号：2018675，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280009。 （3）测量设备名称：电子数显卡尺，型号：DL91150，出厂编号：19072740，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280027。 （4）测量设备名称：电子万能试验机仪，型号：WDT-20KN，出厂编号：2011342，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280008。 （5）测量设备名称：真空压力表，型号：(-0.1~0)MPa，出厂编号：YA06088637，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280007。 （6）测量设备名称：熔体流动速率仪，型号：XRL-400，出厂编号：2011289，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280017。 （7）测量设备名称：数显鼓风干燥箱，型号：GZX-9146，出厂编号：11126，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280012。 （8）测量设备名称：密度天平，型号：AR124CN，出厂编号：8332080763，校准日期：2022年2月28日，校准周期12月。证书编号：DN22023280011。 抽查以上校准证书信息和台账相符。测量设备校准证书出具的校准结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证。 查品管部提供的2022年3月份《温度、湿度记录表》1份，均已对测量设备使用环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 查生产部储气罐上出厂编号140630010的压力表，已粘贴停用标识。查《特种设备停用报废注销登记表》，储气罐已于2021年11月4日停用。查《测量设备停用申请表》1份，申请停用的是出厂编号140630010的压力表，申请批准日期为2021年11月4日。查《测量设备台账》上 “管理状态”一栏未标注“停用”。不符合GB/T19022-2003中“6.3.1测量设备”条款的要求。 | 品管部 研发部 生产部 设备部 | 不符合01 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备名称热变形维卡软化点温度测定仪，型号：RV-300CTW，出厂编号：2018675。查《测量过程监视统计记录表》，已进行了计量确认验证，验证日期： 2022 年03月01日，方法正确，符合要求。 | 品管部 研发部 生产部 设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 企业已识别出了主要产品的测量过程45个，建立《测量过程及控制一览表》，识别出“氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量过程”等3个关键测量过程，重要测量过程27个，一般测量过程15个。 对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。查《测量设备计量确认明细表》1份，已对测量设备进行了确认，抽查“计量确认过程验证记录表”3份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查《氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量过程控制规范》1份，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，符合要求。 | 品管部 研发部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查企业委外的校准服务方1家为“东莞市帝恩检测有限公司（认可证书号：CNAS L6483）”，抽查8份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 品管部 研发部 生产部 设备部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年全年用水14715吨，用电4407300度。共计折合542.92吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |