编号：0104-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 气体探测器（传感器）浓度示值 校准过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (0.4-0.6)% |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.033% |
|  |  | 公差T |  | 0.2% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.022% |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.甲烷标准气体 |  |  | 0.988%mol/mol |  | Urel=3%， k=2 |  | / |  | / |  |
| 2.气体分析仪 |  |  | 0-5%（甲烷） |  | Urel=1.6% k=2 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | DOC00029100 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB 15322.2-2019 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 环境温度（18~30）℃，相对湿度（50±15）% |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周飘，持证上岗（G009437） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附录A：《示值误差不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附录B：《检验测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附录C：《测量过程监视统计记录表》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附录C：《测量过程监视统计记录表》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年04月10日           审核员：                 企业部门代表：