编    号：0235-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程 名称 |  | 水表示值误差检定 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ±2%（2级） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 778.1-2018《引用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量设备计量要求导出T=±2%； - 导出测量设备最大允许误差：△允1=T×1/3=±2%×1/3=±0.67% 3、测量设备的不确定度推导： =1.34%×1/3=0.45% k=2 4、称重试验所需质量为10kg，电子秤测量范围（25-150）kg，分度值0.01 kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子秤 |  | / |  | -0.07% |  |  |  |
|  | 质量法热水流量标准装置（串联） |  | DN（15-50）mm |  | 0.2级 | F2018-3013949 |  | 2018.1.19 （有效期2年） |
| 计量验证记录 测量设备最大允许误差： 水表校准装置的准确度等级0.2级，满足检定准确度等级2级水表的测量过程的最大允差±0.67%的要求。 所用电子秤的测量范围（5-30）kg，分度值0.01 kg，满足称重10 kg的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：茆磊 验证日期 2019 年7月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |