编    号：0235-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 热量表温度检定 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (4℃-95℃)±0.6% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | CJ 128-2007 《热能表》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 计量要求导出：Tmin=4℃，此时T=±0.024℃ - 测量设备最大允许误差：取温度为4℃△允=T×1/3=±0.024/3=±0.008℃ 3、测量设备不确定度推导： =0.016×1/3=0.0053℃ 4、热量表温度要求范围为4℃-95℃，选择铂电阻温度计的测量范围为0℃-419.527℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定校准证书编号 |  | 检定校准日期 |
|  | 标准铂电阻温度计 |  | WAPB-2 |  | ±2.5mK(0.0025℃) | H2018-0007530 |  | 2019.2.20 |
|  | 数字多用表 |  | 8845A |  | Urel=2×10-5 k=2 | 20191009382005 |  | 2019.11.22 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0℃～419.527℃满足计量要求的测量范围4℃-95℃； 测量设备最大允许误差±2.5mK即±0.0025℃，满足于测量过程最大允许误差±0.008℃的要求; 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 (注：在选项上打√，只选一项) 验证人员签字： 茆磊 验证日期：2019 年7 月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |