附件1-3

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 水表示值误差检测 | 测量过程规范编号 | 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术品质部 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电子秤 测量方法：用电子秤测量25kg标准砝码，测定3次，取平均值； 环境条件：常温 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对25kg标准砝码测量过程进行有效性确认： 标准：25kg标准砝码 2019年8月20日进行重复检测，对砝码测量3次，测量平均值y2=24.98kg 公司电子台秤的最大允许误差为±0.025kg。 ∣y1-y2∣=0.02kg≤MPEV（电子秤误差绝对值）=0.025kg 此测量过程有效。 确认人员： 茆磊 日期：2019.8.20 |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |