附件2-1

连云港腾越电子科技有限公司
热量表温度检定测量不确定度评定
1、检测方法及测量数学模型
1.1检测依据：JJG225-2007 热量表
1.2检测环境条件：室温
1.3 被测对象：技术状态较好的产品样件
1.4测量设备：铂电阻温度计、数字万用表 
1.5测量数学模型
[image: image1.wmf]x

y

=



[image: image2.wmf]y

———供水实际温度与热量表温度传感器差值

[image: image3.wmf]x

———铂电阻温度计与热量表温度传感器差值
2、最佳测量值
铂电阻温度计、数字万用表与热量表同时对恒等温度供水重复测量5次，
水温为50℃，测得结果差值（℃）

[image: image4.wmf]i

x

：0.13、0.15、0.13、0.14、0.15

[image: image5.wmf]=

=

å

i

x

n

x

1

0.14
3、方差及灵敏系数

[image: image6.wmf])

(

)

(

)

(

2

2

2

x

u

x

y

y

u

C

¶

¶

=



 EMBED Equation.3 [image: image7.wmf]1

=

¶

¶

x

y



[image: image8.wmf])

(

)

(

x

u

y

u

C

=


4、标准不确定度评定
测量读数值的不确定
[image: image9.wmf])

(

x

u

包括测量重复性引入的不确定度
[image: image10.wmf])

(

1

x

u

和数字万用表误差u2（x）及铂电阻温度计误差引入的不确定度
[image: image11.wmf])

(

3

x

u


4.1重复性引入的不确定度·
[image: image12.wmf])

(

1

x

u


[image: image13.png]T2 -9 (00004
uy(x) = h: So  0.0045C




4.2当测量值在1.3kΩ时，证书上出具的不确定度为Urel=2×10-5，引入的不确定度u2(x)很小可忽略不计。
4.3铂电阻温度计误差引入的不确定度
[image: image14.wmf])

(

3

x

u


铂电阻温度计最大允许误差为±0.0025℃，估计均匀分布
[image: image15.png]a_00025 400144t
k= 3 !

up (x) =




4.3测量读数值的不确定
[image: image16.wmf])

(

x

u



[image: image17.wmf]℃

0076

.

0

)

(

)

(

)

(

)

(

2

3

2

2

2

1

»

+

+

=

x

u

x

u

x

u

x

u


5、合成标准不确定度

[image: image18.wmf]℃

0076

.

0

)

(

)

(

=

=

x

u

y

u

C


6、扩展不确定度

[image: image19.wmf]℃

0152

.

0

0076

.

0

2

)

(

)

(

=

´

=

×

=

y

u

k

y

U

C


取
[image: image20.wmf]℃

015

.

0

)

(

=

y

U


[image: image21.wmf]2

=

k


7、结果报告：

[image: image22.wmf]℃

)

015

.

0

14

.

0

(

)

(

±

=

±

=

y

U

y

Y


[image: image23.wmf]2

=

k


_1622978026.unknown

_1622978031.unknown

_1622978037.unknown

_1622978039.unknown

_1622978041.unknown

_1622978042.unknown

_1622978040.unknown

_1622978038.unknown

_1622978035.unknown

_1622978036.unknown

_1622978034.unknown

_1622978028.unknown

_1622978030.unknown

_1622978027.unknown

_1622978022.unknown

_1622978024.unknown

_1622978025.unknown

_1622978023.unknown

_1622978020.unknown

_1622978021.unknown

_1622978019.unknown

