编     号：0235-2019

现场审核记录

企业名称：  连云港腾越电子科技有限公司

审核员：    鞠录梅

审核日期： 2020年1月7日 上午至2020年1月8日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表许文友，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门技术品质部进行传递。为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理薛智勇赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别出了19个测量过程，《水表示值误差检定测量过程》等2个关键测量过程，12个重要测量过程。公司已识别93件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 管理者代表 技术品质部 研发部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编写了TY 01M-002《测量管理体系手册》，基本覆盖标准的全部要素。企业计量职能机构是技术品质部。已在公司体系文件中，规定了总经理6项、最高管理者8项职能和技术品质部19项计量管理职责。 询问管理者代表许文友、人事行政部部长顾娟，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 管理者代表人事行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术品质部、研发部、营销中心等部门均已识别顾客的测量要求，技术品质部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《水表示值误差检定测量过程计量要求导出和计量验证记录》、《热量表温度检定测量过程计量要求导出和计量验证记录》等记录，符合要求。 | 技术品质部 研发部 营销中心 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 抽查TY 01M-002《测量管理体系手册》，规定了公司的质量目标5项，质量目标与计量方针一致，查《计量工作质量目标完成统计表》，已对7月-12月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。 | 管理者代表 技术品质部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业制定了测量管理体系评审计划，并于2019年11月25日开展了公司测量管理体系管理评审。会议由管理者代表主持，管理者代表、技术品质部、人事行政部汇报了测量管理体系运行情况，管理者代表许文友做了总结性评价。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。会议对公司测量体系目前存在的体系专职人员配备、新增测量设备控制力度不够及测量设备有效性管理、文件管理等方面的问题，制定了整改措施，并落实了责任部门。 | 管理者代表 技术品质部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编写了TY 017-P005《人力资源管理控制程序》，规定了公司总经理、管代、技术品质部等6个部门及计量管理人员的职责。 抽查《人员技能激励申请表》2份，对生产岗位员工24人进行了岗位技能评价。符合要求。 抽查公司《员工花名册》，企业共88人。查《2019年度培训计划》，企业制定了2019年度各部门人员培训8项，涉及测量管理体系培训计划3项。查2019年8月《质量手册程序文件宣贯培训》试卷2份，答卷人为蒋千里、刘绪龙，查培训人员《签到表》中蒋千里、刘绪龙已签到，查《培训有效性评估表》已对顾娟、刘绪龙培训效果进行了评价。 | 人事行政部 技术品质部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编写了TY 01M-002《测量管理体系手册》一册，发布时间为2019年7月1日，生效时间为2019年7月1日。编写了《程序文件》20个，覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查企业文件“文件编号SOP.I028.JB.06《2P带线插座焊接生产作业指导书》B/0版，下发日期2019年1月4日。查编号SOP4.033《超声水表作业工艺指导书》，下发日期2016年6月21日，均有受控标识。 查《供水行业标准、规程文件目录》中企业产品执行标准为: GB/T32224-2015《饮用冷水表和热水水表第2部分：试验方法》和GB/T 32224-2015《热量表》，现行标准有效且受控。 | 技术品质部 研发部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了TY-07-P010《测量设备管理控制程序》。企业编制了《测量设备台账》，规定了93台件测量设备列入体系管理方法。技术品质部负责测量设备定期送检工作。抽查设备编号JB-11《冷水水表检定设备使用记录》一份，企业对测量设备的溯源管理、使用状态进行记录，符合要求。 | 技术品质部 生产部 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了TY-07-P012《外部供方管理控制程序》。 抽查《合格供应商名录》，查测量设备供应商为哈尔滨量具刃具集团有限责任公司、桂林量具刃具有限责任公司等2家，分别供应游标卡尺、千分尺、深度卡尺等测量设备，资质满足要求。抽查《合格供方年度评定表》2份，已对供方进行评价，资料和相关记录齐全。 查检定校准服务的《合格供应商名录》，企业委外检定/校准服务机构共有2家为“江苏省计量科学研究院”、“连云港市计量检定测试中心”，已进行登记入账。 查《合格供应商名录》中水表检定装置的检定机构服务的供方是“江苏省计量科学研究院”，未提供出该服务供方的合格评价记录。不符合GB/T19022-2003 标准6.4外部供方条款。 | 技术品质部 计划物控部 | 不符合项 （01） |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了TY-07-P012《测量设备计量确认管理控制程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准/验证和粘贴标识。测量设备满足预期使用要求。 抽查生产部计量编号为3268003，数字多用表上，型号规格8845A，校准日期为2019年11月22日，查校准证书的校准日期与标识相符，测量设备校准证书有效，已进行计量确认，设备贴有计量确认合格标识。 查《计量确认过程验证记录表》测量设备为水表校验装置，查检定证书上检定日期为2018年1月19日，有效日期为2020年1月18日，证书信息与实物符合要求。 | 技术品质部 生产部 研发部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了TY-07-P015《计量确认间隔管理控制程序》，企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。 抽查生产部使用的编号01机械式温湿度计，标识上计量确认日期为2019年11月27日，有效日期为2020年11月26日，核实此量具的检定证书，检定日期、有效日期相符，周期间隔12个月。现场设备状态正常。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了TY-07-P010《测量设备管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了TY-07-P016《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了19个测量过程档案，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 查《测量设备计量确认明细表》，已对5台测量设备进行了确认。 查《计量确认过程验证记录表》2份，对编号为F2018003013951的水表校验装置、编号20191009362004游标卡尺，已进行计量确认过程验证，符合要求。 企业对测量过程分关键测量过程、重要测量过程和一般测量过程进行管理。抽查关键控制测量过程《水表示值误差检定测量过程》、《热量表温度检定测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 研发部 技术品质部 生产部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查TY-07-P017《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。现场重点抽查了《水表示值误差检定测量过程测量不确定度评定报告》、《热量表温度检定测量过程测量不确定度评定报告》，方法正确，见附件《水表示值误差检定测量过程测量不确定度评定报告》、《热量表温度检定测量过程测量不确定度评定报告》。 | 技术品质部 研发部 生产部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了TY-07-P013《测量设备计量确认管理程序》。企业未建立最高计量标准。所有测量设备均委外送检到“江苏省计量科学研究院”、“连云港市计量检定测试中心”等机构进行检定、校准。 “江苏省计量科学研究院”计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2014）1007号、“连云港市计量检定测试中心”计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01022号，实验室认可编号：CNAS L7238。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 | 技术品质部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。查《水表示值误差检定测量过程》、《热量表温度检定测量过程》监视统计记录表和控制图，使用了统计技术。 | 技术品质部 人事行政部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2019年度测量管理体系内审实施计划》于2019年10月23日-10月24日，已完成内审工作。企业已按计划日期实施了内审，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表许文友亲自参与审核，对公司的管理层、6个部门和生产车间，进行了全要素的审核。查《内部测量管理体系审核检查表》一份，此次内审中，共发现4个不符合项，属于次要不符合项，查编号为20191023-02《不合格报告》，涉及部门技术品质部，查《纠正（预防）措施表》，已进行原因分析，并进行限期整改工作。2019年10月30日，内审中的发现的4个不符合项已关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 技术品质部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司编写了TY-07-P018《审核和监视管理控制程序》。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查2020年1月6日《IC卡智能水表出厂校验报告》一份，2020年1月3日《IC卡超声波热量表出厂校验报告》一份，均按照计划频次进行了监视。 | 管理者代表 技术品质部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了TY-07-P019《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认。 企业2019年10月23日开展内审，发现4项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2019年10月30日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 | 管理者代表 技术品质部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了TY-07-P020《持续改进管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。 | 管理者代表 技术品质部 人事行政部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业将93台件测量设备列入计量管理工作，企业无强制检定设备。企业未建立计量标准。查文件“DN50-DN300水表检定装置操作规程”、“DN40-DN100热量表检定装置操作规程”，计量单位的使用符合法定计量要求。 | 技术品质部 生产部 | 否 |