项目编号： 0325-2022

审核员现场审核记录

企业名称： 广东新新泰隆环保集团有限公司

审核员：

审核日期：2022年04月11日上午-2022年04月12日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了XTLCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》及XTLCL-CX01-2021《计量职责管理程序》，，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问研发部杨伟基、生产部崔正均测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 市场营销部 行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了XTLCL-CX02-2021《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。抽查“一体机内表面涂层厚度测量过程”的计量要求导出，已识别顾客的测量要求并转化为计量要求：涂层厚度 60μm±20μm。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，2021年度内部顾客满意度达到97.2%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 市场营销部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了XTLCL-CX03-2021《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了4项有具体指标，可测量的质量目标，包括： “关键过程测量设备计量确认100%、培训合格率100%、内部顾客满意度达到95%、关键测量过程受控率100%”，并已分解到7个部门。 查《测量管理体系目标完成情况统计表》，企业统计了2021年的质量目标完成情况，各部门均已完成目标值。符合要求。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 市场营销部 | 否 |
| 4 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1人力资源 | 公司已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。公司已制定年度员工培训计划，查2021年8月12日的“测量管理体系质量手册、程序文件宣贯”培训记录，可提供对应的培训申请表、培训签到表试卷和培训评价表。符合要求。 | 行政部 生产部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了XTLCL-CX06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查实验室执行的标准HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》等，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了XTLCL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 受抽查部门暂无测量软件。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了XTLCL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为6年。 查研发部的“水样分析报告”，检验日期：2022年2月16日。委托部门：新华隆；检验项目包括pH、电导率等共6项；检验人员、审核人员等信息均有描述。符合要求。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了XTLCL-CX09-2021《标识管理程序》,规定了对标识的控制要求。 测量设备经确认合格后粘贴确认合格标志 。查生产部编号为42416的电火花检测仪，校准日期为2022年2月24日，已粘贴计量确认状态标识。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了XTLCL-CX10-2021 《测量设备管理程序》、XTLCL-CX13-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有30台（套）测量设备纳入了测量管理体系管理，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“中国赛宝实验室计量检测中心”出具的校准证书2份，被校准测量设备：编号为060601的恒温磁力加热搅拌器、编号为142416022627的电子精密天平，校准日期均为：2022年2月24日,与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。 测量设备量值溯源符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 研发部 工程部 生产部 | 否 |
| 10 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了XTLCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 检验室要求温度（10～35）℃，相对湿度不大于85%RH 查2021年4月20日的“检验室温度湿度记录”，温度（19～21）℃，相对湿度（49～60）%RH，环境条件满足要求。 | 研发部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了XTLCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程识别、确认、验证及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理。 生产部编号E112287，规格型号为（0～3）m的卷尺，未能提供计量确认记录。不符合GB/T19022-2003 标准条款 “7.1.1计量确认”的要求。 | 工程部 生产部 研发部 | 不符合02 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了XTLCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。A类测量设备按检定周期进行计量确认。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 研发部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了XTLCL-CX10-2021《测量设备管理程序》、XTLCL-CX13-2021《计量确认管理程序》、XTLCL-CX14-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 研发部 | 否 |
| 14 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了XTLCL-CX13-2021 《计量确认管理程序》。查《测量过程识别、确认、验证及控制一览表》，共识别了34个测量过程，其中2个关键测量过程，17个重要测量过程。对关键测量过程导出了计量要求。查关键测量过程“一体机内表面涂层厚度测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出正确，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了XTLCL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。 查“一体机内表面涂层厚度测量过程”的不确定度评定，评定方法符合要求。 | 工程部 生产部 研发部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源，测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准机构包括中国赛宝实验室计量检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司、佛山市质量计量监督检测中心进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 抽查规格型号为0-3m的“卷尺”，校准日期为2022年2月24日，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司”，其机构注册号为CNAS L10466。 抽查出厂编号为142416022627的“电子精密天平”，检定日期为2022年2月24日，校准机构为“中国赛宝实验室计量检测中心”，其计量检定机构授权证书号：（国）法计（2022）00068号。符合要求。 | 工程部 生产部 研发部 | 否 |
| 17 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了XTLCL-CX02-2021 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查编号为XTLCL-BG-2101的 《客户满意度调查调查工作报告》资料，企业于2021年度共发出6份顾客满意度调查表，并全部收回，顾客满意度为97.2分，符合企业的要求。 | 研发部 市场营销部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了XTLCL-CX18-2021《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 已经制定2021年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 关键测量过程已经按计划开展核查，满足要求。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了XTLCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年11月11日～11月12日开展内审，发现2个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了XTLCL-CX20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。 查《2021年度测量管理体系内审整改计划》、《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定了纠正措施和预防措施，满足标准要求。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《水样分析报告》、《实验情况登记表》、《测量设备台账》等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业属于强制检定的压力表由佛山市质量计量监督检测中心检定。查编号为14101844032耐震压力表，2021年12月21日由佛山市质量计量监督检测中心检定，检定结论：1.6级合格。 企业不属于定量包装企业。 | 工程部 生产部 研发部 仓管部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年全年用水7524吨，用电198524度。共计折合26.33吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 行政部 | 否 |