## 监控记录
附2： 测量过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 化学成分检验过程 |  |  | 被测参数要求 |  | C含量：0.16%-0.30% |  |  | 最大允许误差 |  | 0.047%
测量设备 |  | 移动光谱仪 |  |  | 测量范围 |  | 0.0025%～4.5% |  |  | 示值误差 |  | 检出限：≤0.02%
核查标准：样品 |  |  |  |  | 监控方式：每月监视1次
日 期： |  | 2021-09-12 | 2021-10-24 | 2021-11-06 | 2021-12-27 | 2022-01-15 | 2022-02-24 | 2021-03-15 | 2022-04-26 | 2022-05-11 | 2022-06-20 | 2022-07-28 | 2022-08-25
测 量 值 | 1 | 0.245 | 0.242 | 0.244 | 0.242 | 0.244 | 0.243 | 0.245 | 0.244 | 0.245 | 0.242 | 0.245 | 0.245
| 2 | 0.244 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.247 | 0.245 | 0.244 | 0.245 | 0.245 | 0.243
| 3 | 0.245 | 0.244 | 0.247 | 0.244 | 0.247 | 0.244 | 0.243 | 0.242 | 0.245 | 0.244 | 0.246 | 0.245
| 4 | 0.247 | 0.245 | 0.245 | 0.246 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.247 | 0.247 | 0.245 | 0.245 | 0.247
| 5 | 0.245 | 0.246 | 0.246 | 0.242 | 0.247 | 0.243 | 0.247 | 0.245 | 0.245 | 0.243 | 0.245 | 0.244
平均值(X) |  | 0.2452 | 0.2444 | 0.2454 | 0.2438 | 0.2456 | 0.244 | 0.2454 | 0.2446 | 0.2452 | 0.2438 | 0.2452 | 0.2448
极差（R) |  | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.004
| X | 0.24478 |  | UCLx=X+A2R |  | 0.24666 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.00325 |  | LCLx=X-A2R |  | 0.24291 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0068705 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478 | 0.24478
UCLx |  | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666 | 0.24666
LCLx |  | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291 | 0.24291
R均值 |  | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325
UCLr |  | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705 | 0.0068705
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 俞龙 | [5 empty] | 审核： | 陆建平