## 监控记录
附2： 测量过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 电磁流量计耐压强度试验测量过程 |  |  | 被测参数要求 |  | 压力（2.4+0.6）MPa |  |  | 最大允许误差 |  | ±0.1 MPa
测量设备 |  | 耐震压力表 |  |  | 测量范围 |  | （0-10）MPa |  |  | 示值误差 |  | 0.04 MPa
测量方法 |  | 耐压强度试验的液体为水，将传感器测量管内腔充满水，排除空气，然后逐渐增大测量管内腔的水压至额定工作压力的1.5倍，保持5min在整个试验过程中观察是否有可见的损坏或泄漏。
日 期： |  | 2021-05-14 | 2021-06-26 | 2021-07-16 | 2021-08-25 | 2021-09-24 | 2021-10-25 | 2021-11-24 | 2021-12-24 | 2022-01-22 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-04-13
测 量 值 | 1 | 2.45 | 2.43 | 2.42 | 2.45 | 2.44 | 2.42 | 2.45 | 2.43 | 2.46 | 2.42 | 2.46 | 2.43
| 2 | 2.44 | 2.42 | 2.43 | 2.42 | 2.43 | 2.46 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.46 | 2.44 | 2.46
| 3 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.43 | 2.43 | 2.41 | 2.43 | 2.43 | 2.43
| 4 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.42 | 2.45 | 2.42 | 2.45 | 2.41
| 5 | 2.44 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | 2.42 | 2.45 | 2.42
平均值(X) |  | 2.444 | 2.432 | 2.43 | 2.442 | 2.438 | 2.442 | 2.438 | 2.434 | 2.442 | 2.43 | 2.446 | 2.43
极差（R) |  | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05
| X | 2021-05-14: 2.4373; 2021-07-16: UCLx=X+A2R; 2021-09-24: 2.4551; 2021-11-24: A2; 2021-12-24: 0.577; 2022-02-25: 数据要求： 1）每次试验数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-05-14: 0.030833; 2021-07-16: LCLx=X-A2R; 2021-09-24: 2.4195; 2021-11-24: D3; 2021-12-24: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.065182 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373 | 2.4373
UCLx |  | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551 | 2.4551
LCLx |  | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195 | 2.4195
R均值 |  | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833 | 0.030833
UCLr |  | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182 | 0.065182
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 操作者： | 2021-06-26: 汪洋; 2021-12-24: 审核：; 2022-01-22: 邹明伟