附3

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量过程编号 | 2019-001 | 测量过程名称 | 电磁流量计耐压强度试验测量过程 | 测量过程规范编号 | Q/LY GZ C97-2019 |
| 所在部门 | 差压产业部 | 测量项目 | 压力 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：测量设备：耐震压力表，测量范围（0-10）MPa,示值误差0.05MPa测量方法：Q/LY GZ C97-2019《电磁流量计耐压强度试验测量过程控制规范》、JB/T9248-2015《电磁流量计》环境条件：常温测量软件；无操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。其他影响量：无 |
| 有效性确认记录:1、查看压力表检定证书，检定结果符合要求。检定日期为2021年12月18日。均符合要求。2、检测过程有效性进行确认：（1）、2021年12月22日，进行耐压强度试验5次，平均值为=2.446 MPa；（2）、2022年4月16日，进行耐压强度试验5次，平均值为=2.430 MPa； 测量过程扩展不确定度为*U*=0.05MPa,*k*=2En=0.22<1 当En≤1时，测量过程有效，此En=0.22<1，此测量过程有效。确认人员： 汪洋 日期：2022年4月16日 |
| 变更记录: |
| 日期 | 变更内容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |