**测量设备溯源抽查表**

编号：0037-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西安洛科电子科技股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产技术部 | 压力表 | P200506176 | Y-100 | 1级 | 0.005级压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2022.02.14 | √ |
| 生产技术部 | 不锈钢耐震压力表 | C20113142 | YN-100BF | 0.5级 | 0.005级压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2022.02.14 | √ |
| 生产技术部 | 数显游标卡尺 | SCGJ0001 | （0-200）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.20 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | SCSB0033 | （25-50）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.20 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 120462565 | （0-25）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.20 | √ |
| 生产技术部 | 绝缘电阻表 | 201021241 | ZC25-3 | 10级 | 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.05.20 | √ |
| 生产技术部 | 活塞式压力计 | 20117 | (1-60)MPa | 0.02级 | 0.005级压力表校验仪 | 西安航天计量测试研究所 | 2021.06.07 | √ |
| 生产技术部 | 电磁流量计 | S5T804650 | AXF050G | 0.5级 | *U*=0.029%  *K*=2 | 陕西省计量科学研究院 | 2021.08.03 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司未建立企业标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022年04月19日~ 2022年04月20日  7d2457c24dce01f29aad6c96a46856d  577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。