[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0037-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：西安洛科电子科技股份有限公司

审核员：                         审核日期： 2022年04月19日 上午至2022年04月20日 上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	西安洛科电子科技股份有限公司，成立于2007年4月24日，营业期限：长期。

统一社会信用代码：91610104797481111M。

2021年1月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2021年06月10日，企业营业执照发生了变更：

法定代表人：李希孝 

变更为：兰孟平
西安洛科电子科技股份有限公司主要石油仪器仪表、专用工具及配件的设计、生产、销售和技术服务（许可范围内）；计算机软件开发；信息系统集成 。
公司总经理兰孟平、公司管理者代表李希孝为企业的技术副总。
	综合管理部

生产技术部


	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了6项质量目标，对目标进行了分解，查2021年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，经统计，目标全部完成。 质量目标管理满足要求。
	综合管理部

生产技术部


	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年12月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理兰孟平主持，由管理者代表李希孝汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。

	综合管理部

生产技术部


	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。生产技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备陕西省计量科学研究院、深圳华科计量检测技术有限公司进行溯源，陕西省计量科学研究院深圳华科计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认。
	综合管理部

生产技术部


	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业将原材料进厂检验、加工过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产技术部负责测量设备全过程管理。

提供《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共45台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用特殊无环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
查，编号：SCSB0033外径千分尺，经 2021.05.20校准；编号 SCGJ0001 数显游标卡尺，经 2021.05.20校准；编号S5T804650电磁流量计，经2021.08.03检定，均有确认标识。
	综合管理部

生产技术部


	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。

查：《计量确认记录》，编号：20117，活塞式压力计 确认时间：2021.6.20；

编号：120462565外径千分尺，确认时间：2021.05.22；

编号：201021241的绝缘电阻表，确认时间：2021.05.22。
	综合管理部

生产技术部


	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	提供《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。

查《测量过程及控制一览表：EP-Q高压物性取样器》壳体尺寸、传感器电阻测量、EP-Q高压物性取样器耐压测试等过程识别出20个测量过程，其中EP-Q高压物性取样器耐压测试为高控过程。

查：EP-Q高压物性取样器耐压测试，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	综合管理部

生产技术部


	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。

查：EP-Q高压物性取样器耐压测试测量不确定度评定。
	综合管理部

生产技术部


	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由综合管理部制定顾客满意度调查计划并实施。

顾客满意度由每月实施，采用电话回访、发调查表等形式调查顾客满意度，主要针对油田企业进行满意度调查，2021年顾客满意率为98%，已达到质量目标要求。
	综合管理部

生产技术部


	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年12月20日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司2个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月25日完成整改。

	综合管理部

生产技术部


	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	综合管理部

生产技术部


	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	查2021年外审开出了一项不符合项报告：“在生产技术部检查发现未对深圳华科计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认，不符合GB/T19022-2003标准6.4条款的要求。”企业对不符合组织了纠正，1.对深圳华科计量检测技术有限公司的资质、授权范围进行了确认；2.增加溯源机构，对人员进行了培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭
	综合管理部

生产技术部


	否

	113
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。


	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	综合管理部

生产技术部


	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业无强检、定量包装计量器具

	综合管理部

生产技术部


	否

	15
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	该主要耗能是电能，企业不属于重点耗能单位，企业有1台电能表，主要是用于贸易结算的1.0级电能表，2021年耗能7吨标准煤，满足GB/17167的要求。
	综合管理部

生产技术部


	否

	17
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	用于企业的形象宣传及企业产品招投标

	综合管理部

生产技术部


	否

	18
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查测井仪配件、井下取样器、电子推进器等产品的销售合同，合同编号物装公司2021-37-12-08-29，签订时间2021年8月19日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	综合管理部

生产技术部


	否

	19
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	企业于2020年5月22日获GB/T27922-2011五星级商品售后服务体系认证，拥有5名售后管理师。

该公司目前主要销售模式为渠道销售及业务员推销销售、招标等形式；售后服务涉及商品配送、产品安装调试、产品退换、客户方案设计、客户咨询等；经营范围涉及国内400多个城市，在天津、大庆、太原、任丘、乌鲁木齐、克拉玛依、敦煌、西安、重庆、延安、东营等20多个城市设有办事处，成立售后服务组，包括西南售后服务组、西北售后服务组、华北售后服务组、东南售后服务组、东北售后服务组等，目前所有销售/售后服务均由公司技术支持组和各业务服务部负责；综合管理部负责日常销售及售后服务管理；生产技术部负责是商品服务的支持部门，负责对商品售后服务的文件记录管理、顾客信息的管理，产品的质量保证，售后服务经费的保证等工作；办公现场有管理规范；综合办建立有新员工培训体系、考核制度 激励政策等 。  

对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务或维修过程记录(记录编号2021-JS-50032)，包括有产品有缆智能分注技术服务 。
	综合管理部

生产技术部


	否


 1 / 7

