编号：0070-2020-2022

审核员（远程）监督审核记录(二)

企业名称：招远金河石油设备技术开发有限公司

审核员：

审核日期： 2022年04月18日上午至2022年04月18日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共17台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查型号规格为（0～3）mm，编号33198521的百分表的校准证书，检定机构为“安正计量检测有限公司”，证书编号：Y20211691612，检定日期：2021年5月14日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 查规格型号为（0-25）mm，编号20070051的金相显微镜，检定日期为2021年05月14日,检定证书编号为Y20211691614，检定机构为“安正计量检测有限公司”，设备处于有效检定状态。符合要求。 企业程序文件规定了对环境的控制要求。 | 技质部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 1）查检定校准服务方的《外部合格服务方的清单》”，未能对校准服务方：“安正计量检测有限公司”提供持续评审的记录，不符合要求。 2）查测量设备的《测 量 设 备 台账》，对布氏硬度计、洛氏硬度计等的供方“莱州华银实验机厂”等共12家合格供应商提供的产品质量及服务等进行了持续评价和监视，符合要求。 3）查生产物资的《供方调查评定表》，对硬质合金、碳化硅密封环、不锈钢片、不锈钢带、弹簧的合格供应商“宝鸡市鑫盛伟业稀有金属有限公司”等共8家合格供应商进行了评价。 | 技质部 生产部 供销部 | 次要不符合01 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“封隔器球座外径尺寸”测量过程的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0～150）mm的游标卡尺，器具编号为20003314，证书编号为Y20213180945，检定日期为2021年5月14日；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业共识别了10个测量过程，2022年度无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程“封隔器球座外径尺寸”测量过程，按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了 ZYJH/MMS16-2022 《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。抽查《封隔器球座外径尺寸测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，祥见《封隔器球座外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到安正计量检测有限公司：“安正计量检测有限公司”，授权证书号为CMA171321340061，机构注册号CNAS L9002 ，符合要求。 查设备编号为01180，型号规格为1.900-10TBG的油管螺纹量规，校准日期为2021年5月14日，检定机构为“安正计量检测有限公司”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。 |  | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年度的《顾客满意度调查表》，内、外部顾客满意度调查结果分别为100%和96.0%，符合企业的要求。 | 供销部 综合办 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“封隔器球座外径尺寸测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见《测量过程监视记录及控制图》。 | 生产部 技质部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《成品检验报告》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定测量设备。 | 技质部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为水和电。配备了2.0级的三相四线电能表1块，2.5级水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 查企业2021年1月至2021年12月用水815方，用电194560千瓦时；共能耗23.98吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 综合办 | 否 |