## 监控记录
附C DN15水表密封性试验过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | DN15水表密封性试验 |  |  | 被测参数: |  | 压力（1.6-1.8）MPa |  |  | 允许偏差： |  | 0.2MPa
测量仪器： |  | 压力表 |  |  | 测量范围: |  | （0-4）MPa |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.064MPa
核查物件: |  | DN15水表 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台压力表按期测量同一类型的水表
日 期： |  | 2021-04-20 | 2021-05-18 | 2021-06-14 | 2021-07-04 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | 2021-11-27 | 2021-12-15 | 2022-01-12 | 2022-02-25 | 2022-03-23 | 2022-04-12
测 量 值 | 1 | 1.68 | 1.62 | 1.6 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.72 | 1.62 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.62
| 2 | 1.62 | 1.68 | 1.72 | 1.62 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.62 | 1.66
| 3 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.62
| 4 | 1.62 | 1.6 | 1.64 | 1.62 | 1.68 | 1.62 | 1.68 | 1.62 | 1.68 | 1.64 | 1.62 | 1.62
| 5 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.68 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.68 | 1.72
平均值(X) |  | 1.644 | 1.628 | 1.644 | 1.636 | 1.664 | 1.648 | 1.676 | 1.644 | 1.648 | 1.664 | 1.656 | 1.648
极差R |  | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| X | 2021-04-20: 1.65; 2021-06-14: UCLx=X+A2R; 2021-08-09: 1.6981; 2021-11-27: A2; 2021-12-15: 0.577; 2022-02-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-20: 0.083333; 2021-06-14: LCLx=X-A2R; 2021-08-09: 1.6019; 2021-11-27: D3; 2021-12-15: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.17617 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
UCLx |  | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981 | 1.6981
LCLx |  | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6019
R均值 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
UCLr |  | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617 | 0.17617
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-18: 高琳琳; 2021-12-15: 审核：; 2022-01-12: 吴婷婷

## Sheet1
0.034254 | 1.62 | 1.68 | 1.6 | 1.62 | 1.68 | 1.6 | 1.62 | 1.68 | 1.6 | 1.62