附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 尾管悬挂器卡环外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | DZZK-CLGF-202101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为2008051292,测量范围为（0～150）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm 2、测量方法：按照DZZK-JY-202101《检验方法规范》，对游标卡尺调零后直接测量外径尺寸，读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、查出厂编号为2008051292的游标卡尺的校准证书，校准日期：2022年03月02日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2022年03月04日，用2008051292的游标卡尺测量尾管悬挂器卡环外径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=101.024mm； 2）2022年04月12日，用2008051292的游标卡尺测量尾管悬挂器卡环外径尺寸，取5次测量的平均值为Y2=101.028mm； 此测量过程的扩展不确定度U=0.044mm，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.06 En=0.06＜1，此测量过程有效。 确认人员：张长春 日期：2022年04月12日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |