编号：0113-2021-2022

审核员（远程）监督审核记录(二)

企业名称：重庆聚一实业有限公司

审核员：                                      审核日期：2022.4.23

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（2-3）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共11台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查型号规格为5.5m,管理编号ZB1915759的钢卷尺的检定证书，检定机构为“重庆市计量质量检测研究院”，证书编号：2022021800380，检定日期：2022年2月18日。 查规格型号为：（0~150）mm 0.02mm，出厂编号为：5806031328的游标卡尺，检定日期为：2022年3月16日,检定证书编号为202203160034，设备处于有效检定状态。 查规格型号为：（50~75）mm 0.01mm，出厂编号为：G164808的外径千分尺，检定日期为：2022年2月16日,检定证书编号为20222140421，设备处于有效检定状态。 上述3台测量设备证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。 企业程序文件规定了对环境的控制要求。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 2 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 1）查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，对1家供方“重庆市计量质量检测研究院””提供的服务质量等进行了持续评价和监视，符合要求。 2）查测量设备的《合格供方调查、评价表》，对“重庆凡进机床设备有限公司、莆田市森达数控机械有限公司”等共8家合格供应商提供的产品质量及服务等进行了持续评价和监视，符合要求。 3）查材料供应商的《合格供方调查、评价表》，对“校具朗东塑业、向玉禄课桌椅配件”等共9家合格供应商进行了评价。 | 采购销售部 质量技术部 | 否 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 抽查关键测量过程“礼堂椅柱截面长测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0~150）mm，最大允许误差为0.02mm，出厂编号为：5806031328的游标卡尺，检定证书编号为202203160034，检定日期为：2022年3月16日；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 查在用的型号规格为（0~150）mm，最大允许误差为0.02mm，出厂编号为：沪制01120028的数显游标卡尺，未经计量确认。不符合标准7.1.1总则要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 质量技术部 生产部（车间） | 次要不符合01 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业共识别了15个测量过程，本年度没有新增关键测量过程。 对礼堂椅柱截面长测量过程编制了《礼堂椅柱截面长测量过程控制规范》，并按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了CX/JY-17-2020 《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《礼堂椅柱截面长测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《礼堂椅柱截面长测量过程不确定度评定报告》。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到1家机构：“重庆市计量质量检测研究院”，授权证书号为（国）法计（2017）01045，机构注册号CNAS L0568,其营业执照有效，符合要求。 查设备规格型号为：（0~150）mm 0.02mm，出厂编号为：5806031328的游标卡尺，检定日期为：2022年3月16日,检定机构为“重庆市计量质量检测研究院”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2021年度的《顾客满意度调查表》，内、外部顾客满意度调查结果分别为97.0%和99.2%，符合企业的要求。 | 采购销售部 办公室 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“礼堂椅柱截面长测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 9 | 企业是否对不合格要素、不合格测量设备、不合格测量过程进行策划和管控？ | 8.3不合格控制 | 企业制定《不合格控制程序》，明确了不合格要素、不合格测量设备、不合格测量过程的管控要求。 审核期间未发现不合格测量设备和过程。 | 质量技术部 生产部（车间） |  |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量过程不确定度评定报告》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定测量设备。 | 采购销售部 办公室 | 否 |
| 11 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | GB17167-2006能源管理 | 1.进出用能单位的能源计量计量器具配备率满足要求。 2.主要次级用能单位计量器具配备率满足要求。 3.主要用能设备计量器具配备率满足要求。 4.配备的计量器具准确度等级满足要求。 5.能源计量器具管理制度健全。 6.能源计量数据统计可追溯。满足要求 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为水和电。配备了2.0级的三相四线电能表1只，2.5级水表1只，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 查企业2021年2月至2022年3月用水4338吨，用电1495695度。折标煤：184.19吨。公司不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |