编号：0360-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏省朗晖实业发展有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 折痕挺度仪 | 14624-002 | 79-15 | ±2% | 力值砝码，*U*=(0.3~6)mg,*k*=2  电子秒表，日差：*U*=0.05s/d,*k*=2  数显卡尺，*U*=0.01mm,*k*=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 品质部 | 电脑测控厚度测定仪 | 107 | DCP-HDY04 | ±0.5% | 量块，2等 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 品质部 | 电脑测控抗张试验机 | 147 | DCP-KZ300 | ±1% | 数显推拉力计，1.0级（FS）合格 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 生产管理中心 | 色差仪 | 200125 | ci6x | Y U=2.5  k=2 | 标准色板，二级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 品质部 | 电子天平 | 3199185 | BSA223S | Ⅱ级 | F2级砝码，F2等级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 品质部 | 液相色谱仪 | S/N7313191 | UltiMate3000 | *Urel*=6%,*k*=2 | 液相色谱检定用溶液标准物质，*Urel*=4%,*k*=2； | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 品质部 | 顶空气相质谱仪 | LH-PZ-008 | 7890B+5977B+7697A | Urel=11%  k=2 | 气质联用仪校准用混合溶液标准物质，*Urel*=2%,*k*=2 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2022.04.15 | √ |
| 生产管理中心 | 电子秤 | LH-PZ-091 | ZH-10-H7 | Ⅲ级 | 标准砝码F1、F2级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021.07.07 | √ |
| 生产管理中心 | 压力表 | 1304244598 | 0-0.25MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 南通市海门区综合检验检测中心 | 2022.01.10 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托南通市海门区综合检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司和东莞市帝恩检测有限公司第三方机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。现抽查9份证书，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年04月19日~ 04月 21日 C:\Users\mac\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps213D.tmp.jpg  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。